OR. 3450-14/07					                           Brzeg, dnia 25.10.2007r.

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup                    2 ambulansów ratowniczych wraz z wyposażeniem dla Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu, ul. Mossora 1”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2006 Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu typu „C” o mocy silnika wynoszącej 107 kW (146 KM) i momencie obrotowym 320Nm spełniającego wszystkie wymogi PN EN 1789 w tym wymogi odnośnie przyspieszeń poziomu hałasu i innych wymagań?

Odpowiedź nr1

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania ambulansu z silnikiem o niższych parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu z fotelami bez możliwości ustawienia stopnia amortyzacji zależnie od obciążenia?

Odpowiedź nr 2

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania ambulansu z fotelami bez możliwości ustawienia stopnia amortyzacji zależnie od obciążenia.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu o długości przedziału medycznego zgodnej z wymaganiami normy PN EN 1789 a wynoszącej 3,13 m, jeśli posiada on przedział techniczny tj. dostępny z zewnątrz pojazdu przez lewe boczne drzwi przesuwne, odizolowany od przedziału medycznego, schowek służący do przewozu sprzętu medycznego takiego jak: krzesło kardiologiczne, nosze podbierające oraz butle tlenowe wraz z reduktorami?

Odpowiedź nr 3

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania ambulansu o długości przedziału medycznego krótszej niż przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści nadwozie ambulansu w kolorze żółtym zgodnym                              z obowiązującymi obecnie wymogami UE?

Odpowiedź nr 4

Tak, Zamawiający dopuszcza nadwozie ambulansu w kolorze żółtym.

Pytanie nr 5: dot. ssak akumulatorowy, transportowy – szt.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, które spełnia wszystkie parametry techniczne oraz jest zgodne i spełnia wymagania Dyrektywy 93/42/EWG, załącznik II o wyrobach medycznych?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych do obrotu i używania mogą być wprowadzane wyroby medyczne spełniające wymagania określone w ustawie i oznakowane znakiem CE. Potwierdzeniem spełniania wymagań określonych w ustawie jest deklaracja zgodności i certyfikat CE. Szczegółowe wymogi dla wyrobów medycznych przeznaczonych do różnego zastosowania określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia. W świetle ustawy o wyrobach medycznych oraz w/w rozporządzenie wystarczająca będzie deklaracja zgodności i certyfikat CE, a nie Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. Obowiązek zgłoszenia do Rejestru jest po pierwszym wprowadzeniu do używania tego wyrobu medycznego. Zgodnie z definicją (zawartą w ustawie o wyrobach medycznych) wprowadzeniem do używania jest to pierwsze udostępnienie użytkownikowi wyrobu medycznego gotowego do używania w celu użycia zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Innymi słowy w przypadku zaoferowania wyrobu medycznego obowiązek zgłoszenia do rejestru powstaje dopiero wówczas gdy Wykonawca przekaże go Zamawiającemu w celu używania.

Odpowiedź nr 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ssaka transportowego bez wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

Pytanie nr 6: dot. pulsoksymetr transportowy – szt. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pulsoksymetru posiadającego zakres tętna  25-250 uderzeń/min? Szerszy zakres pomiaru tętna  nie ma zastosowania z punktu widzenia medycyny ratunkowej.

Odpowiedź nr 6

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pulsoksymetru posiadającego zakres tętna  25-250 uderzeń/min.

Pytanie nr 7: dot. pulsoksymetr transportowy – szt. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pulsoksymetru posiadającego czytelny wyświetlacz LCD pokazujący poziom SPO2 oraz krzywą  pletyzmograficzną pulsu?

Odpowiedź nr 7

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pulsoksymetru posiadającego czytelny wyświetlacz LCD pokazujący poziom SPO2 oraz krzywą  pletyzmograficzną pulsu.

Pytanie nr 8: dot. nosze zbierakowe – szt. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie noszy zbierakowych posiadających konstrukcję zamku łączącego łopaty w wystarczającym stopniu zapobiegającą przed niekontrolowanym rozdzieleniem noszy przez obsługę i nie wymagająca stosowania podwójnej zapadki?

Odpowiedź nr 8

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie noszy zbierakowych nie wymagających zastosowania podwójnej zapadki zabezpieczającej przed niekontrolowanym rozdzieleniem łopat noszy.

Pytanie nr 9: dot. deska ortopedyczna pediatryczna – szt. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie deski pediatrycznej pozwalającej na transport dzieci o wadze do 30 kg?

Odpowiedź nr 9

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania deski pediatrycznej nie spełniającej wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 10: dot. krzesełko kardiologiczne – szt. 2

Czy Zamawiający dopuści krzesełko kardiologiczne wyposażone w 2 duże kółka transportowe o konstrukcji nie wymagającej stosowania hamulców?

Odpowiedź nr 10

Tak, Zamawiający dopuszcza krzesełko kardiologiczne wyposażone w 2 duże kółka transportowe o konstrukcji nie wymagającej stosowania hamulców.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze podbierakowe konstrukcja zamka łączącego łopaty z klasyczną pojedyńczą zapadką zabezpieczającą przed niekontrolowanym rozdzieleniem noszy przez obsługę?

Odpowiedź nr 11

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie na zasadzie równoważności noszy podbierakowych, których konstrukcja zamka łączącego łopaty posiada klasyczną pojedyńczą zapadkę zabezpieczającą przed niekontrolowanym rozdzieleniem noszy przez obsługę.

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, dotychczasowy termin składania ofert, tj. dnia 31.10.2007r. do godz. 10, nie ulega zmianie.

STAROSTA

Maciej Stefański