Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: LAMPA OPERACYJNA		dotyczy – nie dotyczy***

Przedmiot zamówienia:  Lampa operacyjna  – szt. 2

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Zasada oświetlenia: bezcieniowy z centralnym halogenowym źródłem światła | Tak |  |  |  |
| 2. | Mechanizm podwieszenia lampy umożliwiający wygodne pozycjonowanie. Obrót lampy o 360°. Kopuły z tworzywa zaopatrzone w “brudny” uchwyt. | Tak |  |  |  |
| 3. | Natężenie światła lampy głównej w odległości 1 m od czoła lampy ≥. 150 kLux | Tak |  |  |  |
| 4. | Natężenie światła lampy satelitarnej w odległości 1 m od czoła lampy ≥. 110 kLux | Tak |  |  |  |
| 5. | Wskaźnik oddawania barw Ra min. 95 | Tak |  |  |  |
| 6. | Temperatura barwowa 4300 °K | Tak |  |  |  |
| 7. | Regulowana średnica plamy świetlnej dla lampy głównej w zakresie min. 17,5-32 cm | Tak |  |  |  |
| 8. | Regulowana średnica plamy świetlnej dla lampy satelitarnej w zakresie min. 16-31 cm | Tak |  |  |  |
| 9. | Odrębna regulacja natężenia oświetlenia i pola | Tak |  |  |  |
| 10. | Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga max.2°C | Tak |  |  |  |
| 11. | Regulacja natężenia światła przy czaszy i poprzez pilota bezprzewodowego w zakresie min 50-100% | Tak |  |  |  |
| 12. | Przedział roboczy bez konieczności ogniskowania dla obu kopuł min.60-160 cm | Tak |  |  |  |
| 13. | Wgłębność oświetlenia L1+L2 dla kopuły głównej o średnicy w przedziale 65 – 70 cm, min. 109 cm | Tak |  |  |  |
| 14. | Wgłębność oświetlenia L1+L2 dla kopuły satelitarnej o średnicy maksymalnie 53 cm, min. 129 cm | Tak |  |  |  |
| 15. | Zasilanie: 230 V 50 Hz i 24 V= z sieci awaryjnej | Tak |  |  |  |
| 16. | Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne | Tak |  |  |  |
| 17. | Mechanizm automatycznej aktywacji żarówki rezerwowej w przypadku uszkodzenia żarówki głównej dla kopuły głównej i satelitarnej | Tak |  |  |  |
| 18. | Moc pobierana przez żarówkę halogenową główną każdej z czasz max 160 W | Tak |  |  |  |
| 19. | Żywotność żarówki głównej min. 1000 h | Tak |  |  |  |
| 20. | Uchwyt do ustawienia czaszy lampy przez chirurga /sterylizowany/ w ilości 4 szt/czaszę | Tak |  |  |  |
| 21. | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcje i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Konstrukcja oferowanego modelu ≥ 2006 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 4. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 5. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 6. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 7. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. | Tak |  |  |  |
| 8. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 9. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi.          Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

CZĘŚĆ II zamówienia: STÓŁ OPERACYJNY		dotyczy – nie dotyczy***

Przedmiot zamówienia:  Stół operacyjny  – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** |  | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Uniwersalny stół operacyjny elektromechaniczny | Tak |  |  |  |  |
| 2. | Elektromechaniczna regulacja wysokości: 760 do 1260 mm ( + 20 mm ) | Tak |  |  |  |  |
| 3. | Elektromechaniczna regulacja oparcia pleców: + 850 do - 450 ( + 50 ) | Tak |  |  |  |  |
| 4. | Regulacja podgłówka: + 580 do - 600 ( + 20 ) | Tak |  |  |  |  |
| 5. | Elektromechaniczna regulacja przechyłów bocznych : 350 / 350 ( + 20 ) | Tak |  |  |  |  |
| 6. | Elektromechaniczna regulacja pozycji Trendelenburga : 460 ( + 20 ) | Tak |  |  |  |  |
| 7. | Elektromechaniczna regulacja pozycji anty-Trendelenburga : 460 ( + 20 ) | Tak |  |  |  |  |
| 8. | Elektromechaniczna regulacja podnóżków - dwóch jednocześnie lub pojedynczo: góra +90 / dół -90 ( + 50 ) | Tak |  |  |  |  |
| 9. | Elektromechaniczna regulacja przesuwu wzdłużnego blatu : 400 mm ( + 30 mm ) | Tak |  |  |  |  |
| 10. | Regulacja kąta odchylenia podnóżków na boki : 00 do 1800 ( + 50 ) | Tak |  |  |  |  |
| 11. | Wyświetlacz LCD wbudowany w kolumnę stołu wskazujący: -aktualny stan naładowania baterii -pozycję stołu - typ blatu i aktualnie wykonywane ruchy - informacje o ewentualnych usterkach systemu | Tak |  |  |  |  |
| 12. | Możliwość ustawienia na wyświetlaczu za pomocą pilota trzech różnych prędkości ruchów stołu | Tak |  |  |  |  |
| 13. | Możliwość zapamiętania w pamięci min. 8 różnych pozycji stołu i w razie konieczności uruchamianie ich za pomocą jednego polecenia | Tak |  |  |  |  |
| 14. | Sterownie funkcjami stołu za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego | Tak |  |  |  |  |
| 15. | Możliwość awaryjnego sterowania funkcjami stołu przy pomocy panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu | Tak |  |  |  |  |
| 16. | Stół wyposażony w funkcję auto –poziomowania | Tak |  |  |  |  |
| 17. | Zasilanie bateryjne wraz z ładowarką wbudowane w podstawę stołu | Tak |  |  |  |  |
| 18. | Stół wyposażony w dodatkowe akumulatory umożliwiające sterowanie stołem w razie zaniku napięcia podstawowego | Tak |  |  |  |  |
| 19. | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej | Tak |  |  |  |  |
| 20. | Mobilna podstawa o wysokości 20mm ( + 10 mm) z wbudowanymi dwoma kołami kierunkowymi umożliwiająca łatwe przemieszczanie stołu po sali operacyjnej, przy pomocy małego odejmowanego wózka. | Tak |  |  |  |  |
| 21. | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C | Tak |  |  |  |  |
| 22. | Materace antystatyczne odporne na środki dezynfekcyjne. | Tak |  |  |  |  |
| 24. | Możliwość sprawdzenia statusu i funkcji stołu za pośrednictwem modemu z dowolnego miejsca na świecie. | Tak |  |  |  |  |
| 25. | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji | Tak |  |  |  |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Anestezjologiczna podpora ręki – 2 szt. | Tak |  |  |  |  |
| 27. | Parawan anestezjologiczny z regulacją szerokości. – 1 szt. | Tak |  |  |  |  |
| 28. | Podparcie boczne – 2 szt. | Tak |  |  |  |  |
| 29. | Pas do mocowania pacjenta – 2 szt. | Tak |  |  |  |  |
| 30. | Podpory nóg ginekologiczne – 1 para | Tak |  |  |  |  |
| 31. | Zaciski wielofunkcyjne do montowania wyposażenia do szyn bocznych, mocowane za pomocą szybkozłącza (bez konieczności dokręcania) z regulacją kąta nachylenia – 5 szt. | Tak |  |  |  |  |
| 32. | Podpora anestezjologiczna ręki do ułożenia na boku – 1 szt. | Tak |  |  |  |  |
| 33. | Przystawka proktologiczna z zawórkami bocznymi – 1 kpl. | Tak |  |  |  |  |
| 34. | Podpory pod stopy w ułożeniu proktologicznym – 1 kpl | Tak |  |  |  |  |
| 35. | Miska ginekologiczna z odpływem – 1 szt | Tak |  |  |  |  |
| 36. | Uchwyt ręki – 1 szt. | Tak |  |  |  |  |
| 37. | Stolik Mayo z hydrauliczną regulacją wysokości – 3 szt. | Tak |  |  |  |  |
| 38. | Podnóżek 1 stopniowy – 1 szt. | Tak |  |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |  |
| 2. | Co najmniej 2 przeglądy aparatu w każdym roku obowiązywania gwarancji z wpisem do paszportu aparatu . Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy aparatu . | Tak |  |  |  |  |
| 3. | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii , a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu , Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. | Tak |  |  |  |  |
| 4. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach ( min.10 lat ) | Tak |  |  |  |  |
| 5. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi aparatu , dodatkowo potwierdzone certyfikatem | Tak |  |  |  |  |
| 6. | Cała dokumentacja techniczna aparatu w języku polskim . | Tak |  |  |  |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( dostawa z aparatem) | Tak |  |  |  |  |
| 8. | Serwis pogwarancyjny przez okres co najmniej 8 lat. | Tak |  |  |  |  |
| 9 | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów | Tak |  |  |  |  |
| 10 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |  |
| 1. | Konstrukcja oferowanego modelu ≥ 2006 r. | Tak |  |  |  |  |
| 2. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |  |

CZĘŚĆ II zamówienia

Przedmiot zamówienia:  Stół operacyjny  – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** |  | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Uniwersalny stół operacyjny hydrauliczny - 4 sekcyjny | Tak |  |  |  |  |  |
| 2. | Hydrauliczna regulacja wysokości: 705 do 1005 mm ( + 20 mm ) | Tak |  |  |  |  |  |
| 3. | Regulacja oparcia pleców przy pomocy sprężyn gazowych: + 650 do - 450 ( + 50 ) | Tak |  |  |  |  |  |
| 4. | Regulacja podgłówka: + 550 do - 600 ( + 20 ) | Tak |  |  |  |  |  |
| 5. | Regulacja przechyłów bocznych : 250 / 250 ( + 50 ) | Tak |  |  |  |  |  |
| 6. | Regulacja pozycji Trendelenburga : 450 ( + 50 ) | Tak |  |  |  |  |  |
| 7. | Regulacja pozycji anty-Trendelenburga : 300 ( + 50 ) | Tak |  |  |  |  |  |
| 8. | Regulacja podnóżków przy pomocy sprężyn gazowych: góra +30 / dół -95 ( + 50 ) | Tak |  |  |  |  |  |
| 9. | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej | Tak |  |  |  |  |  |
| 10. | Mobilna podstawa wyposażona w 4-koła o średnicy min 125 mm | Tak |  |  |  |  |  |
| 11. | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG | Tak |  |  |  |  |  |
| 12. | Materace antystatyczne odporne na środki dezynfekcyjne. | Tak |  |  |  |  |  |
| 13. | Wyposażenie: Wieszak kroplówki Podpórka ręki Ramka ekranu Przystawka ginekologiczna Podkolanniki | Tak |  |  |  |  |  |
| 14. | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji | Tak |  |  |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |  |  |
| 2. | Co najmniej 2 przeglądy aparatu w każdym roku obowiązywania gwarancji z wpisem do paszportu aparatu . Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy aparatu . | Tak |  |  |  |  |  |
| 3. | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii , a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu , Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. | Tak |  |  |  |  |  |
| 4. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach ( min.10 lat ) | Tak |  |  |  |  |  |
| 5. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi aparatu , dodatkowo potwierdzone certyfikatem | Tak |  |  |  |  |  |
| 6. | Cała dokumentacja techniczna aparatu w języku polskim . | Tak |  |  |  |  |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( dostawa z aparatem) | Tak |  |  |  |  |  |
| 8. | Serwis pogwarancyjny przez okres co najmniej 8 lat. | Tak |  |  |  |  |  |
| 9 | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów | Tak |  |  |  |  |  |
| 10 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |  |  |
| 11. | Konstrukcja oferowanego modelu ≥ 2006 r. | Tak |  |  |  |  |  |
| 12. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi.          Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA: ŁÓŻKO PORODOWE		dotyczy – nie dotyczy***

Przedmiot zamówienia:  Łóżko porodowe – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo-ginekologicznych. | Tak |  |  |  |
| 2. | Długość łóżka: 2200 mm ( + 30 mm ). | Tak |  |  |  |
| 3. | Całkowita szerokość łóżka: 1050 mm ( + 30 mm ). | Tak |  |  |  |
| 4. | Regulacja wysokości leża: 600 do 990 mm (+20 mm ). | Tak |  |  |  |
| 5. | Kąt uniesienia oparcia pleców: 700 ( + 50 ). | Tak |  |  |  |
| 6. | Przechył Trendelenburga : 150 ( + 30 ). | Tak |  |  |  |
| 7. | Przechył anty-Trendelenburga : 80 ( + 30 ). | Tak |  |  |  |
| 8. | Kąt uniesienia siedziska: 200 ( + 30 ). | Tak |  |  |  |
| 9. | Regulacja wysokości za pomocą siłownika elektrycznego, sterowanego z pilota nożnego. | Tak |  |  |  |
| 10. | Regulacja segmentu oparcia pleców za pomocą siłownika elektrycznego, sterowanego z pilota nożnego. | Tak |  |  |  |
| 11. | Regulacja wysokości oraz oparcia pleców sterowana dodatkowo z panelu sterującego umieszczonego w poręczach bocznych. | Tak |  |  |  |
| 12. | Regulacja segmentu siedziska za pomocą siłownika elektrycznego, sterowanego z pilota nożnego. | Tak |  |  |  |
| 13. | Funkcja CPR w oparciu pleców. | Tak |  |  |  |
| 14. | Przechyły wzdłużne wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą. | Tak |  |  |  |
| 15. | Podświetlanie podłogi. | Tak |  |  |  |
| 16. | Panel kontrolny z funkcją sterowania i blokowania funkcji elektrycznych łóżka. | Tak |  |  |  |
| 17. | Panel chowany pod leże łóżka | Tak |  |  |  |
| 18. | Wbudowany akumulator umożliwiający wykonanie kilku cykli w przypadku zaniku zasilania | Tak |  |  |  |
| 19. | Możliwość uzyskania pozycji fotelowej. | Tak |  |  |  |
| 20. | Segment nożny leża z regulacją położenia wzdłużnego, z możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko. | Tak |  |  |  |
| 21. | Poręcze boczne opuszczane. | Tak |  |  |  |
| 22. | Szczyty łóżka tworzywowe wyjmowane z ramy leża. | Tak |  |  |  |
| 23. | Rama łóżka zaopatrzona w krążki odbojowe. | Tak |  |  |  |
| 24. | Konstrukcja łóżka ze stali lakierowanej, osłonięta obudową z tworzywa. | Tak |  |  |  |
| 25. | Łóżko przejezdne - mobilne, z centralną blokadą kół oraz funkcją blokady jednego koła do jazdy na wprost | Tak |  |  |  |
| 26. | Materace z pianki poliuretanowej spienionej. Pokrowiec na materace z tkaniny oddychającej, nie przepuszczającej wilgoci. | Tak |  |  |  |
| 27. | Wyposażenie łóżka: - materac - materac dla noworodka - miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej - podkolanniki - oparcie pod stopy - uchwyt rąk - poręcze boczne - wieszak kroplówki - pilot nożny - uchwyt do pozycji kucznej | Tak |  |  |  |
| 28. | Powierzchnie łóżka łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. | Tak |  |  |  |
| 29. | Świadectwa, certyfikat CE | Tak |  |  |  |
| 30 | Dodatkowy segment „baby plate” z możliwością regulacji pozycji zapewniający zarówno podparcie dla rodzącej oraz w pozycji poziomej będący jednocześnie segmentem dla noworodka. | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Konstrukcja oferowanego modelu ≥ 2006 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 4. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 5. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 6. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 7. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. | Tak |  |  |  |
| 8. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 9. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi.          Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

CZEŚĆ IV ZAMÓWIENIA: SSAK ELEKTRYCZNY		dotyczy – nie dotyczy***

Przedmiot zamówienia:  Ssak elektryczny – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Ssaki wyposażone w system który umożliwia bezpośrednie połączenie butli z pompą ssącą bez użycia dodatkowych drenów. System zwiększający moc ssania, skraca czas osiągania maksymalnych parametrów, eliminujący tzw. „martwą przestrzeń” | Tak |  |  |  |
| 2. | Wydajność ssania: min. 34 l/min, | Tak |  |  |  |
| 3. | Słój zbiorczy: poj. od 1,5 l do 3 l | Tak |  |  |  |
| 4. | Zasilanie: 230 V / 50-60 Hz | Tak |  |  |  |
| 5. | Regulacja podciśnienia: płynna w zakresie od 0 do -0,90 bar | Tak |  |  |  |
| 6. | Plastikowa pelota próżniociągu | Tak |  |  |  |
| 7. | Ssak w wersji przenośnej | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Konstrukcja oferowanego modelu ≥ 2006 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 4. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 5. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 6. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 7. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. | Tak |  |  |  |
| 8. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 9. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |

CZEŚĆ IV ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:  Ssak elektryczny – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Ssak przejezdny dwubutlowy, wyposażony w cztery kółka w tym 2 z blokadą | Tak |  |  |  |
| 2. | Wydajność ssania min. 34 l/min. | Tak |  |  |  |
| 3. | Płynna regulacja podciśnienia w zakresie od 0-90 kPa | Tak |  |  |  |
| 4. | Podciśnienie uzyskiwane przy pomocy membranowej pompy ssącej | Tak |  |  |  |
| 5. | Ssak przeznaczony do pracy ciągłej, bez możliwości przegrzania pompy ssącej | Tak |  |  |  |
| 6. | Obudowa wykonana z trwałego materiału | Tak |  |  |  |
| 7. | Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1 – 4 litrów | Tak |  |  |  |
| 8. | Poziom hałasu < 40 dB | Tak |  |  |  |
| 9. | Zbiorniki na wydzieliny wyposażone w zastawki przeciwprzelewowe | Tak |  |  |  |
| 10. | Trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe | Tak |  |  |  |
| 11. | Możliwość zastosowania wkładów jednorazowego użytku. | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Konstrukcja oferowanego modelu ≥ 2006 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 4. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 5. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 6. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 7. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. | Tak |  |  |  |
| 8. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 9. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi.          Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

CZESC V ZAMOWIENIA: APARAT DO ZNIECZULANIA OGÓLNEGO ORAZ KARDIOMONITOR EKG 	dotyczy – nie dotyczy***

Przedmiot zamówienia:  Aparat do znieczulania ogólnego – szt. 2

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm], podać | Tak |  |  |  |  |  |
| 2. | Masa [kg], podać | Tak |  |  |  |  |  |
| 3. | Zasilanie 230 V AC 50 Hz | Tak |  |  |  |  |  |
| 4. | Aparat na podstawie jezdnej, blokowane co najmniej dwa koła | Tak |  |  |  |  |  |
| 5. | Szuflady na drobne akcesoria minimum 2, opis | Tak |  |  |  |  |  |
| 6. | Blat do pisania | Tak |  |  |  |  |  |
| 7. | Uchwyt butli tlenowej i podtlenku azotu | Tak |  |  |  |  |  |
| 8. | Butla do podtlenku azotu 10l i butla do tlenu 10l | Tak |  |  |  |  |  |
| 9. | Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V | Tak |  |  |  |  |  |
| 10. | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | Tak |  |  |  |  |  |
| 11. | Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2) | Tak |  |  |  |  |  |
| 12. | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 40 minut | Tak |  |  |  |  |  |
| 13. | Reduktory do butli 02 i N20 ze złączami gwintowymi zgodnymi z PN wyposażone w manometr i przyłącze do aparatu | Tak |  |  |  |  |  |
| 14. | Ssak inżektorowy napędzany powietrzem lub tlenem z sieci centralnej z regulacją siły ssania, zbiornikiem na wydzieliny oraz zapasowy wymienny zbiornik na wydzieliny | Tak |  |  |  |  |  |
| SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Elektroniczny mieszalnik gazów z możliwością eksportu danych dotyczących przepływów gazów w trakcie znieczulenia do komputera osobistego lub integralnego systemu monitorującego, lub precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza, opisać oferowane rozwiązanie | Tak |  |  |  |  |  |
| 16. | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej, na poziomie co najmniej 23%, opisać | Tak |  |  |  |  |  |
| 17. | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi przepływami minimalny przepływ świeżych gazów na poziomie 500 ml/min lub niższy | Tak |  |  |  |  |  |
| UKŁAD ODDECHOWY |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych o niskiej podatności | Tak |  |  |  |  |  |
| 19. | Objętość systemu oddechowego z układem rur pacjenta bez worka poniżej 3,0 litra | Tak |  |  |  |  |  |
| 20. | Układ oddechowy o prostej budowie, małej ilości części, łatwy do wymiany i sterylizacji | Tak |  |  |  |  |  |
| 21. | Możliwość podłączenia układów półotwartych (typu Kuhn, Rees) | Tak |  |  |  |  |  |
| 22. | Obejście tlenowe, podać wydajność | Tak |  |  |  |  |  |
| 23. | Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | Tak |  |  |  |  |  |
| 24. | Pochłaniacz dwutlenku węgla wielorazowego użytku o obudowie przeziernej o pojemności min 1200 ml | Tak |  |  |  |  |  |
| 25. | Możliwość stosowania zbiorników jednorazowych z wapnem | Tak |  |  |  |  |  |
| 26. | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | Tak |  |  |  |  |  |
| ZINTEGROWANY RESPIRATOR ANESTETYCZNY |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Zintegrowany respirator anestetyczny umożliwiający prowadzenie wentylacji pacjentów w szerokim przedziale wiekowym (małe dzieci – dorośli) | Tak |  |  |  |  |  |
| 28. | Możliwość prowadzenia wentylacji dzieci i dorosłych bez wymiany oprzyrządowania w aparacie | Tak |  |  |  |  |  |
| 29. | Napęd elektryczny respiratora | Tak |  |  |  |  |  |
| 30. | Elektroniczne sterowanie i kontrola respiratora | Tak |  |  |  |  |  |
| TRYB WENTYLACJI |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Tryb ręczny | Tak |  |  |  |  |  |
| 32. | Oddech spontaniczny | Tak |  |  |  |  |  |
| 33. | Wentylacja kontrolowana objętościowo (typu VCV, CMV, IPPV) | Tak |  |  |  |  |  |
| 34. | Wentylacja synchronizowana kontrolowana objetościowo ze wspomaganiem ciśnieniowym (typu SIMV/PS) | Tak |  |  |  |  |  |
| 35. | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo (typu PCV) | Tak |  |  |  |  |  |
| 36. | Awaryjny tryb wentylacji – możliwość wentylacji po zaniku napięcia zasilającego i zaniku dopływu gazów medycznych (opisać) | Tak |  |  |  |  |  |
| REGULACJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Reg. stosunku wdechu do wydechu , podać zakres | Tak |  |  |  |  |  |
| 38. | Możliwość odwrócenia stosunku wdech/wydech powyżej 3:1 | Tak |  |  |  |  |  |
| 39. | Reg. częstości oddechu minimum od 5 do 60 1/min (podać zakres) | Tak |  |  |  |  |  |
| 40. | Reg. objętości oddechowej minimum od 20 do 1200 ml (podać zakres) | Tak |  |  |  |  |  |
| 41. | PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 3 do 22 cmH2O (podać zakres) | Tak |  |  |  |  |  |
| 42. | regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 60 hPa (podać zakres) | Tak |  |  |  |  |  |
| 43. | Regulacja Plateau wdechu w zakresie minimum: od 5 do 50% czasu wdechu | Tak |  |  |  |  |  |
| ALARMY |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Niskiej i wysokiej objętości minutowej | Tak |  |  |  |  |  |
| 45. | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak |  |  |  |  |  |
| 46. | Alarm braku zasilania w energię elektryczna | Tak |  |  |  |  |  |
| 47. | Alarm braku zasilania w gazy | Tak |  |  |  |  |  |
| 48. | Alarm Apnea | Tak |  |  |  |  |  |
| POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | Tak |  |  |  |  |  |
| 50. | Pomiar objętości oddechu Vt | Tak |  |  |  |  |  |
| 51. | Pomiar objętości minutowej MV | Tak |  |  |  |  |  |
| 52. | Pomiar częstotliwości oddechowej f | Tak |  |  |  |  |  |
| 53. | Ciśnienia szczytowego | Tak |  |  |  |  |  |
| 54. | Ciśnienia średniego | Tak |  |  |  |  |  |
| 55. | Ciśnienia PEEP | Tak |  |  |  |  |  |
| PREZENTACJA GRAFICZNA |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Ekran respiratora wbudowany w aparat o przekątnej min 5” | Tak |  |  |  |  |  |
| 57. | Obsługa za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru | Tak |  |  |  |  |  |
| 58. | Obrazowanie co najmniej krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  |  |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |  |  |
| 2. | Co najmniej 2 przeglądy aparatu w każdym roku obowiązywania gwarancji z wpisem do paszportu aparatu . Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy aparatu . | Tak |  |  |  |  |  |
| 3. | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii , a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu , Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. | Tak |  |  |  |  |  |
| 4. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach ( min.8 lat ) | Tak |  |  |  |  |  |
| 5. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi aparatu , dodatkowo potwierdzone certyfikatem | Tak |  |  |  |  |  |
| 6. | Cała dokumentacja techniczna aparatu w języku polskim . | Tak |  |  |  |  |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( dostawa z aparatem) | Tak |  |  |  |  |  |
| 8. | Serwis pogwarancyjny przez okres co najmniej 8 lat. | Tak |  |  |  |  |  |
| 9 | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów | Tak |  |  |  |  |  |
| 10 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |  |  |
| 11. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. | Tak |  |  |  |  |  |
| 12. | Konstrukcja oferowanego modelu ≥ 2006 r. | Tak |  |  |  |  |  |
| 13. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |  |  |

CZESC V ZAMOWIENIA

Przedmiot zamówienia:  Kardiomonitor EKG – szt. 2

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE KARDIOMONITORÓW |  |  |  |  |  |
| KARDIOMONITOR MODUŁOWY |  |  |  |  |  |
| 1. | Pojedynczy ekran kolorowy typu LCD TFT, przekątna min. 17 cali, rozdzielczość min 1280 x 1024 pikseli Zasilanie monitora: 230V/50Hz Monitor modułowy – moduły/kostki wymienne między kardiomonitorami bez udziału serwisu | Tak |  |  |  |
| 2. | Menu w języku polskim, obsługa przez ekran dotykowy | Tak |  |  |  |
| 3. | Co najmniej 7 wyświetlanych jednocześnie na ekranie krzywych dynamicznych wraz z danymi numerycznymi wszystkich monitorowanych parametrów | Tak |  |  |  |
| 4. | Wpisywanie danych pacjenta z prezentacją na każdym dostępnym ekranie | Tak |  |  |  |
| 5. | Co najmniej 5 ekranów do skonfigurowania przez Użytkownika / z wyborem - parametrów, krzywych i wartości cyfrowych/. Łatwe przełączanie pomiędzy ekranami bez zmiany ustawień i utraty danych pacjenta. Automatyczna konfiguracja ekranu przez podłączenie czujników. | Tak |  |  |  |
| 6. | Co najmniej 5 prędkości kreślenia krzywych | Tak |  |  |  |
| 7. | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich parametrów min. 48 godz. i rozdzielczości co najmniej 15 sekund | Tak |  |  |  |
| 8. | Alarmy wizualne i akustyczne wszystkich parametrów z możliwością zawieszenia czasowego (z wyborem czasu zawieszenia) lub na stałe | Tak |  |  |  |
| 9. | Ustawianie progów alarmu dla wszystkich parametrów: ręczne i automatyczne /na żądanie obsługi/ w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. Możliwość niezależnego włączania/wyłączania alarmów poszczególnych parametrów | Tak |  |  |  |
| 10. | Historia min. 100 zdarzeń (zapamiętywane wszystkie wartości cyfrowe monitorowanych parametrów i co najmniej pięć odcinków krzywych dynamicznych nie tylko EKG) | Tak |  |  |  |
| 11. | Ciągły zapis minimum 7 krzywych dynamicznych z minimum 24 godzin obserwacji pacjenta (nie tylko EKG) do retrospektywnej analizy | Tak |  |  |  |
| 12. | Przenoszenie poprzez nośnik elektroniczny do PC zapisu z monitorowania pacjenta /format Excel/ | Tak |  |  |  |
| 13. | Chłodzenie monitora konwekcyjne niewymagające czyszczenia lub wymiany filtrów | Tak |  |  |  |
| PARAMETRY MONITOROWANE |  |  |  |  |  |
| 14. | EKG Możliwość monitorowanie z kabla 3 lub 5 – żyłowego. Jednoczesna prezentacja min. 4 odprowadzeń EKG Wykrywanie i sygnalizacja impulsów stymulatora Regulacja głośności zespołu QRS z możliwością całkowitego wyłączenia Zakres pomiarowy HR: min.20-280 uderzeń/min. Wejście zabezpieczone przed impulsem defibrylującym i zakłóceniami w. cz. Respiracja - pomiar oddechu metodą impedancji Prezentacja cyfrowa oraz krzywej dynamicznej Wybór odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu (bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą Zliczanie oddechu zakres min. 5 – 120 oddech/min Kontrola bezdechu min. 5 – 40 sekund Analiza odcinka ST- z co najmniej 3 odprowadzeń jednocześnie, prezentacja wyników w postaci wartości cyfrowych i trendów, Arytmia – wykrywanie co najmniej 10 kategorii arytmii Wyposażenie: EKG - kabel EKG – 1 sztuka | Tak |  |  |  |
| 15. | SATURACJA SpO2 - pomiar przy niskiej perfuzji, odporny na artefakty ruchowe – Nellcor lub Masimo . Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej, wartości cyfrowych pulsu i saturacji. Zakres pomiarowy SpO2 co najmniej 30-100% Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-280 1/min Wyposażenie: przewód do podłączenia różnych czujników (jedno- i wielorazowych) – 1 sztuka, czujnik pomiarowy wielorazowy dla dorosłych na palec – 1 sztuka, | Tak |  |  |  |
| 16. | NIBP pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną dla różnych grup wiekowych Wyświetlanie wartości ciśnień: skurczowego, rozkurczowego i średniego alarmy dla każdej wartości. Tryb pracy ręczny - na żądanie, STAT, automatyczny z programowanym interwałem min. 1-120 minut Zakres pomiarowy co najmniej 15 – 260 mmHg Wstępne ustawianie poziomu pompowania Pomiar i prezentacja wartości tętna z mankietu Wyposażenie: przewód oraz mankiety co najmniej 3 sztuki (standardowy, duży i mały dla dorosłych) | Tak |  |  |  |
| 17. | GAZY ANESTETYCZNE z KAPNOMETRIĄ, TLENEM i PODTLENKIEM AZOTU - pomiar w strumieniu głównym, - gazy anestetyczne: hal, enf, iso, des, sevo - podtlenek azotu Prezentacja wartości cyfrowej na wdechu i wydechu oraz krzywej kapnograficznej, Zliczanie ilości oddechów, kontrola bezdechu Wyposażenie: czujnik - 1 sztuka, adaptery - 3 sztuki | Tak |  |  |  |
| 18. | IBP - inwazyjny pomiar ciśnienia krwi – co najmniej 2 kanały Wybór i prezentacja na ekranie nazw ciśnień monitorowanych w tym ART, PAP, CVP, RAP, LAP, ICP - zakres co najmniej od - 30 do 310mmHg - zakres pulsu co najmniej 20-280 1/min Prezentacja krzywej ciśnienia i wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego Wyposażenie: na każdy kanał przewód interfejsowy oraz min 2 jednorazowe przetworniki | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 2. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 3. | Co najmniej 2 przeglądy aparatu w każdym roku obowiązywania gwarancji z wpisem do paszportu aparatu . Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy aparatu . | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |  |  |
| 5. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. | Tak |  |  |  |
| 6. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 7. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi.          Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA: USG			dotyczy – nie dotyczy***

Przedmiot zamówienia:  USG z kolorowym Dopplerem, głowicami liniową, sektorową, Convex– szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej | Tak |  |  |  |  |
| 2. | Kanały procesowe | Min. 2500 |  |  |  |  |
| 3. | Częstotliwość pracy | Min. 1,5 – 13,0 MHz |  |  |  |  |
| 4. | Dynamika systemu | Min. 190 dB |  |  |  |  |
| 5. | Aktywne gniazda do podłączenia sond obrazowych (aktywne) | Min. 3 |  |  |  |  |
| 6. | Obrazowanie: B-Mode (B) M-Mode (M) | Tak |  |  |  |  |
| 7. | Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków min. 5 kątów odchylenia wiązki | Tak |  |  |  |  |
| 8. | Obrazowanie w trybie Dopplera Spektralnego (PW) | Tak |  |  |  |  |
| 9. | Obrazowanie w trybie Dopplera Kolorowego (CD) | Tak |  |  |  |  |
| 10. | Obrazowanie w trybie Power Doppler z detekcja kierunku (PD) | Tak |  |  |  |  |
| 11. | Aplikacje: - jama brzuszna - położnictwo - ginekologia - kardiologia - badania naczyniowe - urologia - ortopedia - badania transkranialne - małe narządy - pediatria |  |  |  |  |  |
| 12. | Archiwizacja na dysku twardym HDD | Min. 80 GB |  |  |  |  |
| 13. | Wbudowana w aparat nagrywarka DVD-RW | Tak |  |  |  |  |
| 14. | Zapisywanie obrazów oraz pętli w formatach: Avi, Jpeg, Raw Data, Dicom | Tak |  |  |  |  |
| 15. | Zapisywane pętli oraz obrazów na urządzeniach typu Pen-Drive | Min. 4 gnd. USB wbudowane w aparat |  |  |  |  |
| 16. | Pamięć CINE-LOOP | Min. 4000 obr. |  |  |  |  |
| 17. | Możliwość wykonywania pomiarów oraz zmiany linii bazowej na zamrożonym obrazie | Tak |  |  |  |  |
| 18. | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu do aktualnie badanego obrazu 2D (B-mode) przy pomocy jednego klawisza | Tak |  |  |  |  |
| 19. | Automatyczna optymalizacja widma Dopplera spektralnego przy pomocy jednego klawisza | Tak |  |  |  |  |
| 20. | Głębokość penetracji do 30cm | Tak |  |  |  |  |
| 21. | Presety użytkownika (nastawy) | Min. 30 |  |  |  |  |
| 22. | Zoom w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | Min. x8 |  |  |  |  |
| 23. | Ogniska regulowane cyfrowe | Min. 8 |  |  |  |  |
| 24. | Podział obrazu na 2 i 4 | Tak |  |  |  |  |
| 25. | Odświeżanie obrazu tzw. Frame Rate | Min. 700 kl/sek. |  |  |  |  |
| 26. | Obrazowanie w tzw. Drugiej harmonicznej | Tak |  |  |  |  |
| 27. | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej | Min.1-16mm |  |  |  |  |
| 28. | Zakres regulacji kąta korekcji | +/- 90° |  |  |  |  |
| 29. | Pomiary Dopplerowskie wyświetlane z widma Dopplerowskiego w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | Tak |  |  |  |  |
| 30. | Możliwość wykonywania pomiarów na zapisanych zdjęciach i pętlach filmowych | Tak |  |  |  |  |
| 31. | Monitor LCD | Min. 15 cali |  |  |  |  |
| 32. | Rozdzielczość monitora | Min. 1024x768 |  |  |  |  |
| 33. | Głowica convexowa | Tak, podać typ i model |  |  |  |  |
| a) | Częstotliwość pracy | Min. 1,5 – 4,5 MHz |  |  |  |  |
| b) | Ilość kryształów | Min. 128 |  |  |  |  |
| c) | Obrazowanie harmoniczne (min. 4 częstotliwości) | Tak |  |  |  |  |
| d) | Kąt skanu | Min 55˚ |  |  |  |  |
| e) | Przystawka biopsyjna | Tak |  |  |  |  |
| 34. | Głowica microconvexowa do badań pediatrycznych | Tak, podać typ i model |  |  |  |  |
| a) | Częstotliwość pracy | Min. 4,0 – 11,0 MHz |  |  |  |  |
| b) | Ilość kryształów | Min. 128 |  |  |  |  |
| c) | Promień skanu | Min. 130° +/- 5° |  |  |  |  |
| d) | Częstotliwość harmoniczna (min. 2 częstotliwości) | Tak |  |  |  |  |
| 35. | Głowica liniowa do badań małych narządów | Tak, podać typ i model |  |  |  |  |
| a) | Częstotliwość pracy | Min. 5,0 – 13,0 MHz |  |  |  |  |
| b) | Ilość kryształów | Min. 192 |  |  |  |  |
| c) | Szerokość skanu | Max: 40mm |  |  |  |  |
| d) | Obrazowanie trapezowe (virtualconvex) | Tak |  |  |  |  |
| e) | Przystawka biopsyjna | Tak |  |  |  |  |
| 36. | Możliwości rozbudowy na dzień składania ofert | Tak/opcja |  |  |  |  |
| a) | Nie dopplerowska metoda oceny przepływów w trybie 2D | Tak, opcja |  |  |  |  |
| b) | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 4D z prędkością min. 25 klatek/sek. | Tak, opcja |  |  |  |  |
| c) | Dicom 3.0 | Tak, opcja |  |  |  |  |
| d) | Oprogramowanie do badań kontrastowych | Tak, opcja |  |  |  |  |
| e) | Możliwość rozbudowy o głowicę endoskopową | Tak, opcja |  |  |  |  |
| f) | Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjną – pracującą w zakresie 3,5 – 12,0 MHz | Tak, opcja |  |  |  |  |
| g) | Doppler fali ciągłej (CW) | Tak, opcja |  |  |  |  |
| 37. | Aparat mobilny – waga max. 80kg | Tak |  |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |  |
| 2. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. | Tak załączyć |  |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |  |
| 4. | Do wszystkich urządzeń instrukcja obsługi, w języku polskim – dołączyć przy dostawie. | Tak |  |  |  |  |
| 5. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. Wszystko winno być potwierdzone przez producenta oferowanego sprzętu | Tak |  |  |  |  |
| 6. | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu przez aplikanta producenta | Tak |  |  |  |  |
| 7. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dołączyć stosowny dokument) | Tak |  |  |  |  |
| 8. | Konstrukcja oferowanego modelu ≥ 2007 r. | Tak |  |  |  |  |
| 9. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |  |
| 10. | Co najmniej 2 przeglądy aparatu w każdym roku obowiązywania gwarancji z wpisem do paszportu aparatu . Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy aparatu . | Tak |  |  |  |  |
| 11. | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii , a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu , Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. | Tak |  |  |  |  |

CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: USG ginekologiczne z kolorowym Dopplerem, głowicami liniową, Convex, endowaginalną

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej | Tak |  |  |  |  |
| 2. | Kanały procesowe | Min. 2500 |  |  |  |  |
| 3. | Częstotliwość pracy | Min. 1,5 – 13,0 MHz |  |  |  |  |
| 4. | Dynamika systemu | Min. 190 dB |  |  |  |  |
| 5. | Aktywne gniazda do podłączenia sond obrazowych (aktywne) | Min. 3 |  |  |  |  |
| 6. | Obrazowanie: B-Mode (B) M-Mode (M) | Tak |  |  |  |  |
| 7. | Obrazowanie 3D/4D z głowicy objętościowej (wolumetrycznej) | Tak |  |  |  |  |
| 8. | Obrazowanie w trybie Dopplera Spektralnego (PW) | Tak |  |  |  |  |
| 9. | Obrazowanie w trybie Dopplera Kolorowego (CD) | Tak |  |  |  |  |
| 10. | Obrazowanie w trybie Power Doppler z detekcja kierunku (PD) | Tak |  |  |  |  |
| 11. | Aplikacje: - jama brzuszna - położnictwo - ginekologia - kardiologia - badania naczyniowe - urologia - ortopedia - badania transkranialne - małe narządy - pediatria |  |  |  |  |  |
| 12. | Archiwizacja na dysku twardym HDD | Min. 80 GB |  |  |  |  |
| 13. | Wbudowana w aparat nagrywarka DVD-RW | Tak |  |  |  |  |
| 14. | Zapisywanie obrazów oraz pętli w formatach: Avi, Jpeg, Raw Data, Dicom | Tak |  |  |  |  |
| 15. | Zapisywane pętli oraz obrazów na urządzeniach typu Pen-Drive | Min. 4 gnd. USB wbudowane w aparat |  |  |  |  |
| 16. | Pamięć CINE-LOOP | Min. 4000 obr. |  |  |  |  |
| 17. | Możliwość wykonywania pomiarów oraz zmiany linii bazowej na zamrożonym obrazie | Tak |  |  |  |  |
| 18. | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu do aktualnie badanego obrazu 2D (B-mode) przy pomocy jednego klawisza | Tak |  |  |  |  |
| 19. | Automatyczna optymalizacja widma Dopplera spektralnego przy pomocy jednego klawisza | Tak |  |  |  |  |
| 20. | Głębokość penetracji do 30cm | Tak |  |  |  |  |
| 21. | Presety użytkownika (nastawy) | Min. 30 |  |  |  |  |
| 22. | Zoom w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | Min. x8 |  |  |  |  |
| 23. | Ogniska regulowane cyfrowe | Min. 8 |  |  |  |  |
| 24. | Podział obrazu na 2 i 4 | Tak |  |  |  |  |
| 25. | Odświeżanie obrazu tzw. Frame Rate | Min. 700 kl/sek. |  |  |  |  |
| 26. | Obrazowanie w tzw. Drugiej harmonicznej | Tak |  |  |  |  |
| 27. | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej | Min.1-16mm |  |  |  |  |
| 28. | Zakres regulacji kąta korekcji | +/- 90° |  |  |  |  |
| 29. | Pomiary Dopplerowskie wyświetlane z widma Dopplerowskiego w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | Tak |  |  |  |  |
| 30. | Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z prędkością min. 25 klatek/sek. + oprogramowanie do obróbki w/w obrazu | Tak |  |  |  |  |
| 31. | Monitor LCD | Min. 15 cali |  |  |  |  |
| 32. | Rozdzielczość monitora | Min. 1024x768 |  |  |  |  |
| 33. | Głowica wolumetryczna convexowa do badań 3D/4D | Tak, podać typ i model |  |  |  |  |
| a) | Częstotliwość pracy | Min. 2,0 – 5,0 MHz |  |  |  |  |
| b) | Ilość kryształów | Min. 192 |  |  |  |  |
| c) | Obrazowanie 3D/4D | Tak |  |  |  |  |
| d) | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |  |  |  |
| e) | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | Tak |  |  |  |  |
| 34. | Głowica endowaginalna do badań ginekologicznych | Tak, podać typ i model |  |  |  |  |
| a) | Częstotliwość pracy | Min. 4,0 – 11,0 MHz |  |  |  |  |
| b) | Ilość kryształów | Min. 128 |  |  |  |  |
| c) | Promień skanu | Min. 130° +/- 5° |  |  |  |  |
| d) | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | Tak |  |  |  |  |
| 35. | Głowica liniowa do badań małych narządów | Tak, podać typ i model |  |  |  |  |
| a) | Częstotliwość pracy | Min. 5,0 – 13,0 MHz |  |  |  |  |
| b) | Ilość kryształów | Min. 192 |  |  |  |  |
| c) | Szerokość skanu | Max: 40mm |  |  |  |  |
| d) | Obrazowanie trapezowe (virtualconvex) | Tak |  |  |  |  |
| e) | Min. 3 częstotliwości dla trybu B-Mode | Tak |  |  |  |  |
| 36. | Możliwości rozbudowy na dzień składania ofert | Tak/opcja |  |  |  |  |
| a) | Nie dopplerowska metoda oceny przepływów w trybie 2D | Tak, opcja |  |  |  |  |
| b) | Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków min. 5 kątów odchylenia wiązki | Tak, opcja |  |  |  |  |
| c) | Dicom 3.0 | Tak, opcja |  |  |  |  |
| d) | Oprogramowanie do badań kontrastowych | Tak, opcja |  |  |  |  |
| e) | Możliwość rozbudowy o głowicę endoskopową | Tak, opcja |  |  |  |  |
| f) | Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjną – pracującą w zakresie 3,5 – 12,0 MHz | Tak, opcja |  |  |  |  |
| g) | Doppler fali ciągłej (CW) | Tak, opcja |  |  |  |  |
| 37. | Aparat mobilny – waga max. 80kg | Tak |  |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |  |
| 2. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. | Tak załączyć |  |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |  |
| 4. | Do wszystkich urządzeń instrukcja obsługi, w języku polskim – dołączyć przy dostawie. | Tak |  |  |  |  |
| 5. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. Wszystko winno być potwierdzone przez producenta oferowanego sprzętu | Tak |  |  |  |  |
| 6. | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu przez aplikanta producenta | Tak |  |  |  |  |
| 7. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dołączyć stosowny dokument) | Tak |  |  |  |  |
| 8. | Konstrukcja oferowanego modelu ≥ 2007 r. | Tak |  |  |  |  |
| 9. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |  |
| 10. | Co najmniej 2 przeglądy aparatu w każdym roku obowiązywania gwarancji z wpisem do paszportu aparatu . Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy aparatu . | Tak |  |  |  |  |
| 11. | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii , a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu , Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. | Tak |  |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi.          Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA: WYPOSAŻENIE ZAKŁADU OPIEKI LECZNICZEJ	dotyczy – nie dotyczy***

Przedmiot zamówienia: Zestaw podnośnikowy do kąpieli  – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | # Wanna : | Tak |  |  |  |
| 2. | Możliwość płynnej regulacji wysokości | Tak |  |  |  |
| 3. | Podnoszona hydraulicznie | Tak |  |  |  |
| 4. | Wysokość wanny opuszczonej-max 1100 mm | Tak |  |  |  |
| 5. | Wysokość wanny podniesionej-max 1600 mm | Tak |  |  |  |
| 6. | Szerokość-od 800 mm do 900 mm | Tak |  |  |  |
| 7. | Długość niecki wanny-1900 / 1600 mm z tolerancją do 10% | Tak |  |  |  |
| 9. | Pojemność wanny ( dł. 1900/1600 mm )- 300 l/220 l | Tak |  |  |  |
| 10. | Hydromasaż podwodny z końcówką hydromasażu miejscowego | Tak |  |  |  |
| 11. | Oszczędny system dezynfekcji wanny i instalacji hydromasażu | Tak |  |  |  |
| 13. | Elektroniczny pomiar temperatury wody | Tak |  |  |  |
| 14. | Podnośnik hydrauliczny : | Tak |  |  |  |
| 15. | Długość wózka-max 2100 mm | Tak |  |  |  |
| 16. | Szerokość wózka-max 940 mm | Tak |  |  |  |
| 17. | Wysokość wózka-max 2100 mm | Tak |  |  |  |
| 18. | Zakres podnoszenia-min 400 do max 1100 mm | Tak |  |  |  |
| 19. | Maksymalna nośność-min 140 kg | Tak |  |  |  |
| 20. | Ustawienia skrajnych segmentów leżaka-0o, 30o, 45o, 60o | Tak |  |  |  |
| 21. | Pasy podtrzymujące pacjenta | Tak |  |  |  |
| 22. | Materacyki i podgłówek | Tak |  |  |  |
| 23. | Łatwoślizg wspomagający przemieszczanie pacjenta | Tak |  |  |  |
| 24. | Wózek hydrauliczny służący do transportu pacjentów, w pozycji siedzącej : | Tak |  |  |  |
| 25. | Długość wózka-min 1000mm | Tak |  |  |  |
| 26. | Szerokość wózka-min 500 mm | Tak |  |  |  |
| 27. | Wysokość wózka- min 900 mm | Tak |  |  |  |
| 28. | Zakres podnoszenia-min 400 do max 1100 mm | Tak |  |  |  |
| 29. | Maksymalna nośność-min 140 kg | Tak |  |  |  |
| 30. | Regulowane pozycje oparcia stóp | Tak |  |  |  |
| 31. | Podparcie pod nogi | Tak |  |  |  |
| 32. | Naczynie sanitarne pod siedziskiem | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi aparatu , dodatkowo potwierdzone certyfikatem | Tak |  |  |  |
| 3. | Cała dokumentacja techniczna aparatu w języku polskim . | Tak |  |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( dostawa z aparatem) | Tak |  |  |  |
| 5. | Serwis pogwarancyjny przez okres co najmniej 6 lat. | Tak |  |  |  |
| 6. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Konstrukcja oferowanego modelu ≥ 2006 r. | Tak |  |  |  |
| 9. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |

CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: UGUL z osprzętem – szt. 3

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Przeznaczona jest do stosowania kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami równocześnie | Tak |  |  |  |
| 2. | Stosuje się w niej zawieszenia całkowite, ćwiczenia czynne w odciążeniu oraz czynne z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego | Tak |  |  |  |
| 3. | Zbudowana z prostokątnych ram ~ 1000 × 2000 mm w tym drabinki i przewieszki (opcja) umożliwia tworzenie wielu konfiguracji w różnych wymiarach, spełniających wymagania oraz uwzględniających możliwości lokalowe zakładów rehabilitacji | Tak |  |  |  |
| 4. | Po wstawieniu do środka stołu rehabilitacyjnego oraz uzupełnienia jej osprzętem (linki, podwieszki, obciążniki, pasy) stanowi podstawowy zestaw UGUL | Tak |  |  |  |
| 5. | Unifikacja elementów kabiny pozwala na łączenie krat przewieszek w jej dowolnym układzie | Tak |  |  |  |
| 6. | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń 2,0 x 2,0 | Tak |  |  |  |
| 7. | Esik szt 30 | Tak |  |  |  |
| 8. | Ciężarek 0,5 kg szt 2 | Tak |  |  |  |
| 9. | Ciężarek 1,0 kg szt 2 | Tak |  |  |  |
| 10. | Ciężarek 1,5 kg | Tak |  |  |  |
| 11. | Ciężarek 2,0 kg | Tak |  |  |  |
| 12. | Ciężarek 2,5 kg | Tak |  |  |  |
| 13. | Ciężarek 3,0 kg | Tak |  |  |  |
| 14. | Kamaszek z materiału | Tak |  |  |  |
| 15. | Pas do wyciągu za miednicę z materiału | Tak |  |  |  |
| 16. | Podwieszka dwustanowa szt 2 | Tak |  |  |  |
| 17. | Podwieszka stóp szt 2 | Tak |  |  |  |
| 18. | Podwieszka pod głowę | Tak |  |  |  |
| 19. | Podwieszka klatki piersiowej | Tak |  |  |  |
| 20. | Podwieszka ud i ramion szt 4 | Tak |  |  |  |
| 21. | Podwieszka przedramion i podudzi szt 4 | Tak |  |  |  |
| 22. | Linka dł. 3750 szt 2 | Tak |  |  |  |
| 23. | Linka dł. 2450 szt2 | Tak |  |  |  |
| 24. | Linka dł. 960 szt 2 | Tak |  |  |  |
| 25. | Linka dł. 1600 szt 8 | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja na oferowane urządzenie min. 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Aktualne zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych | Tak załączyć |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 4. | Do wszystkich urządzeń instrukcja obsługi, w języku polskim – dołączyć przy dostawie. | Tak |  |  |  |
| 5. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 6. | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |  |  |
| 7. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |

CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia: Aparat do terapii  polem magnetycznym– szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | # 56 gotowych programów zabiegowych dla typowych schorzeń | Tak |  |  |  |
| 2. | Możliwość indywidualnej regulacji wszystkich parametrów dla każdego pacjenta | Tak |  |  |  |
| 3. | Możliwość zapisywania własnych programów zabiegowych (kilkadziesiąt pozycji) | Tak |  |  |  |
| 4. | Sygnalizację przerwy w obwodzie zabiegowym oraz wyświetlenie prawdopodobnej przyczyny wystąpienia błędu wraz z poradą dla obsługi | Tak |  |  |  |
| 5. | Kodowanie przewodu - umożliwia automatyczne wykrywanie rodzaju podłączonego aplikatora | Tak |  |  |  |
| 6. | Dużych rozmiarów ekran ciekłokrystaliczny - ułatwia odczyt parametrów | Tak |  |  |  |
| 7. | Umożliwia pracę na dwóch aplikatorach jednocześnie, pod warunkiem stosowania tych samych parametrów zabiegowych | Tak |  |  |  |
| 9. | Kształty zmian pola magnetycznego: sinusoida, prostokąt, trójkąt - unipolarne, bipolarne. | Tak |  |  |  |
| 10. | kolejna zmiana kształtów modulacji, przy stałej częstotliwości. | Tak |  |  |  |
| 11. | kolejna zmiana kształtów modulacji, z jednoczesną zmianą częstotliwości. | Tak |  |  |  |
| 13. | częstotliwość zmian pola magnetycznego - 2-50 Hz | Tak |  |  |  |
| 14. | zmiana indukcyjności pola magnetycznego -0-20 mT | Tak |  |  |  |
| 15. | czas impuls / przerwa - 0.5-8 s | Tak |  |  |  |
| 16. | Aplikator szpulowy o średnicy 600 mm | Tak |  |  |  |
| 17 | Aplikator szpulowy o średnicy 300 mm | Tak |  |  |  |
| 18. | Przesuwnik (leżanka) - leżanka z przesuwnikiem do ruchu poziomego aplikatora o średnicy 600 mm | Tak |  |  |  |
| 19. | Stolik do leżanki - stolik montowany z dowolnej strony leżanki, na którym można postawić aparat | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. | Tak załączyć |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 4. | Do wszystkich urządzeń instrukcja obsługi, w języku polskim - dołączyć przy dostawie | Tak |  |  |  |
| 5. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów | Tak |  |  |  |
| 6. | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |  |  |
| 7. | Konstrukcja oferowanego modelu ≥ 2006 r. | Tak |  |  |  |
| 8. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |

CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Lampa BIOPTRON ze statywem  – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Urządzenie jest wyposażone jest w czasomierz, który co dwie minuty daje sygnał | Tak |  |  |  |
| 2. | Średnica filtra: 4 cm | Tak |  |  |  |
| 3. | Zasilanie: 100-230 V~, 50/60 Hz | Tak |  |  |  |
| 4. | Pobór mocy: 56 VA | Tak |  |  |  |
| 5. | Moc żarówki halogenowej: 20 W | Tak |  |  |  |
| 6. | Klasa ochrony: Klasa II, IP 20 | Tak |  |  |  |
| 7. | Typ urządzenia: Typ BF | Tak |  |  |  |
| 9. | Długość fali: 480 - 3400 nm | Tak |  |  |  |
| 10. | Stopień polaryzacji: >95% (590 - 1550 nm) | Tak |  |  |  |
| 11. | Jednostkowa gęstość mocy: średnio 40 mW/cm2 | Tak |  |  |  |
| 13. | Energia światła na minutę: średnio 2.4 J/cm2 | Tak |  |  |  |
| 14. | Statyw w zestawie | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. | Tak załączyć |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 4. | Do wszystkich urządzeń instrukcja obsługi, w języku polskim - dołączyć przy dostawie | Tak |  |  |  |
| 5. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów | Tak |  |  |  |
| 6. | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |  |  |
| 7. | Konstrukcja oferowanego modelu ≥ 2006 r. | Tak |  |  |  |
| 8. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |

CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Lampa SOLLUX statywowa  – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Moc promiennika: 375 W | Tak |  |  |  |
| 2. | Ustawiany elektronicznie czas trwania zabiegu | Tak |  |  |  |
| 3. | Regulowana płynnie moc promiennika | Tak |  |  |  |
| 4. | Możliwość tworzenia sekwencji- łączenie faz terapii o różnym natężeniu świecenia | Tak |  |  |  |
| 5. | Układ chłodzący zabezpieczający urządzenie przed przegrzaniem | Tak |  |  |  |
| 6. | Okulary ochronne | Tak |  |  |  |
| 7. | Filtr niebieski | Tak |  |  |  |
| 9. | Filtr czerwony | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. | Tak załączyć |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 4. | Do wszystkich urządzeń instrukcja obsługi, w języku polskim - dołączyć przy dostawie | Tak |  |  |  |
| 5. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów | Tak |  |  |  |
| 6. | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |  |  |
| 7. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |

CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia: lampa SOLLUX stołowa  – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Mocowanie- podstawka | Tak |  |  |  |
| 2. | Zasilanie 230V;50Hz | Tak |  |  |  |
| 3. | Chłodzenie wymuszone | Tak |  |  |  |
| 4. | Gęstość mocy promieniowania >0,3 W/cm2 w odległości 20cm od promiennika | Tak |  |  |  |
| 5. | Płynna regulacja mocy | Tak |  |  |  |
| 6. | Automatyczne odmierzanie czasu naświetlania | Tak |  |  |  |
| 7. | Okulary ochronne | Tak |  |  |  |
| 9. | Filtr czerwony | Tak |  |  |  |
| 10. | Filtr niebieski | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. | Tak załączyć |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 4. | Do wszystkich urządzeń instrukcja obsługi, w języku polskim - dołączyć przy dostawie | Tak |  |  |  |
| 5. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów | Tak |  |  |  |
| 6. | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |  |  |
| 7. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |

CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia: Rotor do kończyn dolnych szt - 4

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rotor wolnostojący do kończyn dolnych wyposażony jest w nasadki antypoślizgowe | Tak |  |  |  |
| 2. | Zamocowanie sandałów rehabilitacyjnych | Tak |  |  |  |
| 3. | Umożliwia rehabilitację ruchową bez oporu oraz z oporem regulowanym przy pomocy pokrętła ręcznego | Tak |  |  |  |
| 4 | Wykończenia z materiałów wysokiej jakości | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. | Tak załączyć |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 4. | Do wszystkich urządzeń instrukcja obsługi, w języku polskim - dołączyć przy dostawie | Tak |  |  |  |
| 5. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów | Tak |  |  |  |
| 6. | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |  |  |
| 7. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |

CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Rotor do kończyn górnych szt - 2

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Umożliwia rehabilitację ruchową rąk bez oporu oraz z oporem regulowanym przy pomocy pokrętła ręcznego. | Tak |  |  |  |
| 2.. | Posiada uchwyt umożliwiający mocowanie go do kabiny | Tak |  |  |  |
| 3.. | Wykończenia z materiałów wysokiej jakości | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. | Tak załączyć |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 4. | Do wszystkich urządzeń instrukcja obsługi, w języku polskim - dołączyć przy dostawie | Tak |  |  |  |
| 5. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów | Tak |  |  |  |
| 6. | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |  |  |
| 7. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |

CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Wyposażona w zestaw przyrządów do ćwiczeń umocowanych na blacie obrotowym o wymiarach 73 cm x 53cm | Tak |  |  |  |
| 2.. | Możliwością regulacji wysokości blatu od 40cm do 63cm | Tak |  |  |  |
| 3. | Wyposażona dodatkowo w obciążniki miękkie ze skóry 4 x 25dkg. | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. | Tak załączyć |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 4. | Do wszystkich urządzeń instrukcja obsługi, w języku polskim - dołączyć przy dostawie | Tak |  |  |  |
| 5. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów | Tak |  |  |  |
| 6. | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |  |  |
| 7. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |

CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Tablica do ćwiczeń manualnych wolnych – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Wyposażona w zestaw przyrządów do ćwiczeń umocowanych na blacie obrotowym o wymiarach 73 cm x 53cm | Tak |  |  |  |
| 2.. | Możliwością regulacji wysokości blatu od 40cm do 63cm | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. | Tak załączyć |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 4. | Do wszystkich urządzeń instrukcja obsługi, w języku polskim - dołączyć przy dostawie | Tak |  |  |  |
| 5. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów | Tak |  |  |  |
| 6. | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |  |  |
| 7. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |

CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Materace gimnastyczne – szt. 2

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Trzyczęściowy materac składany do rehabilitacji ruchowej. | Tak |  |  |  |
| 2.. | Wymiary 195/100/5 | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. | Tak załączyć |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 4. | Do wszystkich urządzeń instrukcja obsługi, w języku polskim - dołączyć przy dostawie | Tak |  |  |  |
| 5. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów | Tak |  |  |  |
| 7. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |

CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Drabinki gimnastyczne przyścienne – szt. 2

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | # Wymiary 247/90 cm | Tak |  |  |  |
| 2.. | W komplecie stalowe mocowanie do ściany | Tak |  |  |  |
| 3. | Materiał drewno | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. | Tak załączyć |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 4. | Do wszystkich urządzeń instrukcja obsługi, w języku polskim - dołączyć przy dostawie | Tak |  |  |  |
| 5. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów | Tak |  |  |  |
| 6. | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |  |  |
| 7. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |

CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Lustro korekcyjne pojedyńcze  – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | # Ramy luster wykonane są z kształtowników stalowych | Tak |  |  |  |
| 2. | Lustro wyposażone w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie | Tak |  |  |  |
| 3. | Posiada naciętą siatkę posturograficzną | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. | Tak załączyć |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 4. | Do wszystkich urządzeń instrukcja obsługi, w języku polskim - dołączyć przy dostawie | Tak |  |  |  |
| 5. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów | Tak |  |  |  |
| 6. | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |  |  |
| 7. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |

CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Tor do nauki chodzenia uniwersalny  – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | # Wykonany ze sklejki - elementy konstrukcyjne # i poręcze ze stali | Tak |  |  |  |
| 2. | Możliwość ustawienia na różnych wysokościach poprzecznych przeszkód | Tak |  |  |  |
| 3. | Długość poręczy: 3000 mm | Tak |  |  |  |
| 4. | Długość toru: 360 mm | Tak |  |  |  |
| 5. | Rozstaw poręczy: 350 ÷ 750 mm | Tak |  |  |  |
| 6. | Rozstaw toru: 350 ÷ 600 mm | Tak |  |  |  |
| 7. | Rozstaw przeszkód: 330 mm | Tak |  |  |  |
| 8. | Wysokość poręczy: 630 ÷ 1150 mm | Tak |  |  |  |
| 9. | Wysokość poręczy: 630 ÷ 1150 mm | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. | Tak załączyć |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 4. | Do wszystkich urządzeń instrukcja obsługi, w języku polskim - dołączyć przy dostawie | Tak |  |  |  |
| 5. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów | Tak |  |  |  |
| 6. | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |  |  |
| 7. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |

CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Schody do nauki chodzenia uniwersalne – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | # Szkielet schodów oraz poręcze - stalowe | Tak |  |  |  |
| 2. | Stopnice i podstopnie wykonane ze sklejki pokrytej wykładziną antypoślizgową. | Tak |  |  |  |
| 3. | Długość: 3500 mm | Tak |  |  |  |
| 4. | Szerokość: 800 mm | Tak |  |  |  |
| 5. | Wysokość podchwytów: 650 ÷ 1050 mm | Tak |  |  |  |
| 6. | Rozstaw podchwytów: 350 ÷ 750 mm | Tak |  |  |  |
| 7. | Wejście: 4 stopnie o wys. 130 mm | Tak |  |  |  |
| 8. | Zejście: pochylnia o dł. 2100 mm | Tak |  |  |  |
| 9. | Dopuszczalna max. waga użytkującego pacjenta ≥ 150 kg. | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. | Tak załączyć |  |  |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 4. | Do wszystkich urządzeń instrukcja obsługi, w języku polskim - dołączyć przy dostawie | Tak |  |  |  |
| 5. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów | Tak |  |  |  |
| 6. | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |  |  |
| 7. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi.          Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

CZĘŚĆ VIII ZAMÓWIENIA: WYPOSAŻENIE PORADNII ENDOSKOPOWEJ		dotyczy – nie dotyczy***

Przedmiot zamówienia: Kolonoskop – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Przetwornik CC „kolor” | Tak |  |  |  |
| 2. | Kąt obserwacji min.140 0 | Tak |  |  |  |
| 3. | Głębia ostrości 3-100 mm | Tak |  |  |  |
| 4. | Średnica zewnętrzna wziernika maks. 12,8 mm | Tak |  |  |  |
| 5. | Średnica kanału roboczego min. 3,0 mm maks. 4,0 mm | Tak |  |  |  |
| 6. | Kanał do spłukiwania pola operacyjnego | Tak |  |  |  |
| 7. | Kąt zagięcia końcówki endoskopu : a) w górę min 180 0 b) w dół min. 180 0 , c) w prawo/lewo min. 160 0 | Tak |  |  |  |
| 8. | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | Tak |  |  |  |
| 9. | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający: - informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu oraz jego średnicy zewnętrznej i średnicy kanału roboczego - schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | Tak |  |  |  |
| 10. | Programowalne przyciski endoskopowe min 4. Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. min. Zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, wyboru wielkości obrazu, zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu videoprinter oraz komputer PC, sterowanie pompą wodną | Tak |  |  |  |
| 11. | Test szczelności videoendoskopu powinien odbywać się w płynie poprzez zanurzenie go i automatyczne podanie powietrza pompą (załączyć do oferty atest na tester szczelnośći, dopuszczający go do użytku wykonany wg powyższego opisu ) | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Co najmniej 2 przeglądy aparatu w każdym roku obowiązywania gwarancji z wpisem do paszportu aparatu . Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy aparatu . | Tak |  |  |  |
| 3. | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii , a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu , Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. | Tak |  |  |  |
| 4. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach ( min.10 lat ) | Tak |  |  |  |
| 5. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi aparatu , dodatkowo potwierdzone certyfikatem | Tak |  |  |  |
| 6. | Cała dokumentacja techniczna aparatu w języku polskim . | Tak |  |  |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( dostawa z aparatem) | Tak |  |  |  |
| 8. | Serwis pogwarancyjny przez okres co najmniej 8 lat. | Tak |  |  |  |
| 9 | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów | Tak |  |  |  |
| 10 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 11. | Konstrukcja oferowanego modelu ≥ 2007 r. | Tak |  |  |  |
| 12. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |

CZĘŚĆ VIII ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia:  Myjnia endoskopowa – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Urządzenie zgodne z wymogami normy unijnej EN 15883 | Tak |  |  |  |
| 2. | Skuteczność mikrobójcza procesu dezynfekcji w oferowanej myjni w/g aktualnej normalizacji: skuteczność bakteriobójcza (EN 13727), sporobójcza (EN 13704) w tym bacillus subtilis. | Tak |  |  |  |
| 3. | Proces dezynfekcji oparty na środkach dezynfekcyjnych zawierających aktywny tlen (np. kwas nadoctowy) | Tak |  |  |  |
| 4. | Konstrukcja urządzenia: obudowa ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. | Tak |  |  |  |
| 5. | Myjnia termiczno-chemiczna, proces w temperaturze do 40 stopni C z wbudowanym modułem suszenia filtrowanym, ciepłym powietrzem. | Tak |  |  |  |
| 6. | Myjnia ma posiadać automatyczny tester szczelności monitorujący w trakcie całego procesu szczelność endoskopu a tym samym zabezpieczający endoskop przed zalaniem | Tak |  |  |  |
| 7. | Możliwość mycia wstępnego i właściwego oraz dezynfekcji i suszenia dwóch endoskopów równocześnie. | Tak |  |  |  |
| 8. | Powinna być kompatybilna z posiadanymi przez szpital endoskopami optycznymi i wideoendoskopami. | Tak |  |  |  |
| 9. | Urządzenie realizujące: - mycie wstępne, - mycie zasadnicze, - dezynfekcję chemiczno – termiczną, - płukanie końcowe – co najmniej 2-krotnie, - suszenie. | Tak |  |  |  |
| 10. | Elektroniczna dokumentacja procesów dezynfekcji z automatycznym rozpoznawaniem endoskopów i osób ( typ, nr fabryczny, nazwisko osób obsługujących procesy) poprzez czytniki elektroniczne umieszczone na każdym endoskopie oraz indywidualnych osobowych kart chipowych z możliwością eksportu raportu po dezynfekcji do systemu archiwizującego badania endoskopowe | Tak |  |  |  |
| 11. | Czas trwania pełnego procesu z płukaniem wodą zdezynfekowaną i suszeniem Max 40 min | Tak |  |  |  |
| 12. | Myjnia powinna posiadać własny, wbudowany przez producenta moduł chemicznego zmiękczania wody wodociągowej | Tak |  |  |  |
| 13. | Dostawca powinien ponosić pełną odpowiedzialność za działanie automatycznego testera szczelności i w przypadku ewentualnego zalania endoskopu w myjni dokonywał będzie pełnej naprawy endoskopu na własny koszt | Tak |  |  |  |
| 14. | Dostawca myjni deklaruje pisemnie pełną odpowiedzialność za efekt dezynfekcji endoskopu w myjni. | Tak |  |  |  |
| 15. | Preparat myjący powinien być enzymatyczny i przeznaczony do pracy w oferowanych typach myjni oraz tego samego producenta, co preparat dezynfekcyjny. | Tak |  |  |  |
| 16. | Dokładna nazwa i typ preparatów myjących i dezynfekujących używanych w oferowanej myjni | Tak podać |  |  |  |
| 17. | Dostawca deklaruje, że poniesie koszty naprawy posiadanych przez szpital endoskopów w przypadku nie uznania przez producenta endoskopów naprawy, jako niegwarancyjnej a ewidentnie spowodowanej procesem w myjni lub wpływem używanych w myjni środków chemicznych | Tak |  |  |  |
| 18. | Uzdatnianie biologiczne wody przez myjnię do każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji lampą UV lub proces termiczny. | Tak |  |  |  |
| 19. | Elektroniczne monitorowanie żywotności lampy ultrafioletowej poprzez urządzenie z wyświetlaniem komunikatów o żywotności lampy na głównym wyświetlaczu urządzenia | Tak |  |  |  |
| 20. | Wolumetryczne dozowanie stężenia środków chemicznych w płynach roboczych | Tak |  |  |  |
| 21. | System indywidualnych połączeń pomp tłoczących do gniazd zaworów | Tak |  |  |  |
| 22. | Aktywne monitorowanie i kontrola specjalnym sensorem poprawności działania ramienia myjącego endoskopy z zewnątrz | Tak |  |  |  |
| 23. | Zasilanie w wodę (woda zimna + woda ciepła, przyłącza ½’’) | Tak |  |  |  |
| 24. | Możliwość dezynfekcji endoskopów ultrasonograficznych. | Tak |  |  |  |
| 25. | Możliwość wykonywania testu skuteczności dezynfekcji w trakcie trwania procesu mycia i dezynfekcji | Tak |  |  |  |
| 26. | Biodegradacja używanych płynów (dołączyć stosowane oświadczenie) | Tak |  |  |  |
| 27. | Co najmniej jedno podłączenie bardzo cienkich kanałów (w wideokolonoskopie lub wideoduodenoskopie) osobnym drenem bezpośrednio do dodatkowej pompy zapewniające dodatkowe zabezpieczenie przed zakażeniami | Tak |  |  |  |
| 28. | Możliwość zdalnego monitorowania poprawności pracy myjni w celach serwisowych za pomocą wbudowanego modemu | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Co najmniej 2 przeglądy aparatu w każdym roku obowiązywania gwarancji z wpisem do paszportu aparatu . Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy aparatu . | Tak |  |  |  |
| 3. | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii , a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu , Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. | Tak |  |  |  |
| 4. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach ( min.10 lat ) | Tak |  |  |  |
| 5. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi aparatu , dodatkowo potwierdzone certyfikatem | Tak |  |  |  |
| 6. | Cała dokumentacja techniczna aparatu w języku polskim . | Tak |  |  |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( dostawa z aparatem) | Tak |  |  |  |
| 8. | Serwis pogwarancyjny przez okres co najmniej 8 lat. | Tak |  |  |  |
| 9 | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów | Tak |  |  |  |
| 10 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 11. | Konstrukcja oferowanego modelu ≥ 2007 r. | Tak |  |  |  |
| 12. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |

CZĘŚĆ VIII ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:  Duodenoskop + videoduodenoskop – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Przetwornik CCD „kolor” | Tak |  |  |  |
| 2. | Średnica kanału roboczego Min. 4, 2 mm | Tak |  |  |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej Max 13, 5 mm | Tak |  |  |  |
| 4. | Kąt obserwacji : Min. 100 ° | Tak |  |  |  |
| 5. | Głębia ostrości: Min od: 5 mm | Tak |  |  |  |
| 6. | Kąt obserwacji w tył : Min. 5 ° | Tak |  |  |  |
| 7. | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | Tak |  |  |  |
| 8. | Zakres wychyleń sondy wziernikowej: Góra -120 ° Dół - 90 ° Prawo - 110 ° Lewo - 90 ° | Tak |  |  |  |
| 9. | Elewator Albarana dźwigni przystosowany do blokady narzędzi w kanale endoskopu | Tak |  |  |  |
| 10. | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający: - informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu oraz jego średnicy zewnętrznej i średnicy kanału roboczego - schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | Tak |  |  |  |
| 11. | Programowalne przyciski funkcyjne na głowicy endoskopu – pozwalające na uruchomienie dostępnych funkcji procesora oraz sterowanie urządzeniami peryferyjnymi | Tak |  |  |  |
| MONITOR MEDYCZNY LCD |  |  |  |  |  |
| 1. | Przekątna ekranu min. 19" | Tak |  |  |  |
| 2. | Rozdzielczość 1280 x 1024 | Tak |  |  |  |
| 3. | Kąt obserwacji min 150 0 | Tak |  |  |  |
| PROCESOR WIZYJNY I ŹRÓDŁO ŚWIATŁA |  |  |  |  |  |
| 1. | Przetwornik CCD "kolor" | Tak |  |  |  |
| 2. | Zmiana wielkości obrazu ruchomego w trakcie badania | Tak |  |  |  |
| 3. | Maksymalny czas gotowości urządzenia do badania po włączeniu zasilania do 60 sekund | Tak |  |  |  |
| 4. | Wyostrzenie obrazu w trakcie badania | Tak |  |  |  |
| 5. | Oświetlenie 150 W | Tak |  |  |  |
| 6. | Rodzaj oświetlenia : min. jeden wymagany halogen | Tak |  |  |  |
| 7. | Lampa zapasowa włączana automatycznie po uszkodzeniu lampy głównej (moc lampy zapasowej min. 150 W) | Tak |  |  |  |
| 8. | Możliwość wyostrzenia obrazu bez pogorszenia jego jakości (wyostrzenie strukturalne, min 6 poziomów wyostrzenia obrazu) | Tak |  |  |  |
| 9. | Edycja opisów na ekranie monitora | Tak |  |  |  |
| 10. | Wyjścia video : RGB, S-VHS, PAL | Tak |  |  |  |
| 11. | Pamięć wewnętrzna rejestrowanych obrazów (karta pamięci min. 1 GB) | Tak |  |  |  |
| 12. | Regulowana pompa powietrza min. 3 stopniowa | Tak |  |  |  |
| 13. | Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna | Tak |  |  |  |
| 14. | Wskaźnik przepalenia żarówki lub licznik żywotności żarówki | Tak |  |  |  |
| 15. | Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. min. zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, wyboru wielkości obrazu, zrzut obrazu na urządzenie zewnętrzne typu videoprinter oraz komputer PC, sterowanie pompą wodną | Tak |  |  |  |
| WÓZEK DO ZESTAWU |  |  |  |  |  |
| 1. | Podstawa jezdna z blokadą kół | Tak |  |  |  |
| 2. | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | Tak |  |  |  |
| 3. | Ramię do powieszenia przynajmniej dwóch wideoendoskopów | Tak |  |  |  |
| 4. | Centralny wyłącznik wózka odłączający zasilanie w elementach systemu wideoendoskopii | Tak |  |  |  |
| 5. | Transformator separujący wbudowany w wózek z możliwością podłączenia min. 12 urządzeń | Tak |  |  |  |
| WIDEOENDOSCOP |  |  |  |  |  |
| 1. | Przetwornik CC „kolor” | Tak |  |  |  |
| 2. | Kąt obserwacji min.140 0 | Tak |  |  |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna wziernika maks. 9,8 mm | Tak |  |  |  |
| 4. | Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm |  |  |  |  |
| 5. | Głębia ostrości 3-100 mm | Tak |  |  |  |
| 6. | Kąt zagięcia końcówki endoskopu : a) w górę min 200 0 b) w dół min. 90 0 , c) w prawo/lewo min. 100 0 | Tak |  |  |  |
| 7. | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | Tak |  |  |  |
| 8. | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający: - informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu oraz jego średnicy zewnętrznej i średnicy kanału roboczego - schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | Tak |  |  |  |
| 9. | Programowalne przyciski endoskopowe min 4 . Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. min. zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu , wyboru wielkości obraz , zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu videoprinter oraz komputer PC | Tak |  |  |  |
| 10. | Test szczelności videoendoskopu powinien odbywać się w płynie poprzez zanurzenie go i automatyczne podanie powietrza pompą (załączyć do oferty atest na tester szczelnośći, dopuszczający go do użytku wykonany wg powyższego opisu ) | Tak |  |  |  |
| STACJA ROBOCZA DO ARCHIWIZACJI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH |  |  |  |  |  |
| 1. | Płyta oparta na Chipsecie Intel | Tak |  |  |  |
| 2. | Procesor Intel Core Duo | Tak |  |  |  |
| 3. | Pamięć 2x512 DDR2 | Tak |  |  |  |
| 4. | Dysk Twardy 80 GB | Tak |  |  |  |
| 5. | Nagrywarka CD/DVD | Tak |  |  |  |
| 6. | Mysz | Tak |  |  |  |
| 7. | Klawiatura | Tak |  |  |  |
| 8. | System Windows XP PL | Tak |  |  |  |
| 9. | Obudowa ATX | Tak |  |  |  |
| 10. | Monitor LCD 17’ | Tak |  |  |  |
| 11. | UPS 350 W | Tak |  |  |  |
| SYSTEM DO ARCHIWIZACJI I OPISYWANIA BADAŃ ENDOSKOPOWYCH |  |  |  |  |  |
| 1. | Interfejs programu w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 2. | Możliwość konfiguracji poziomu dostępu każdego użytkownika | Tak |  |  |  |
| 3. | Logowanie do programu za pomocą karty chipowej | Tak |  |  |  |
| 4. | Terminarz do prowadzenia zapisów badań | Tak |  |  |  |
| 5. | Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania na nośnik CD/DVD | Tak |  |  |  |
| 6. | Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, Nazwisko, Imię, data ur., nr księgi głównej | Tak |  |  |  |
| 7. | Rejestracja obrazów oraz sekwencji wideo sterowanych bezpośrednio z głowicy wideoendoskopu w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |  |
| 8. | Automatyczny transfer danych badania oraz pacjenta na monitor zestawu wideoendoskopowego | Tak |  |  |  |
| 9. | Edycja zdjęć oraz obróbka materiału wideo | Tak |  |  |  |
| 10. | Możliwość eksportowania oraz importowania zdjęć w znanych formatach: BMP, JPG, PNG | Tak |  |  |  |
| 11. | Możliwość eksportowania oraz importowania filmów w znanych formatach: AVI, MPG2, | Tak |  |  |  |
| 12. | Możliwość nagrywania notatek głosowych | Tak |  |  |  |
| 13. | Zaznaczanie na schemacie anatomicznym miejsca zrobienia zdjęcia oraz pobrania wycinków | Tak |  |  |  |
| 14. | Kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop | Tak |  |  |  |
| 15. | Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością: -edycji -wyborem procedur do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia -wyborem zdjęć zarejestrowanych podczas badania -wyborem kodów i procedur miedzy innymi: ICD10, ICD9 | Tak |  |  |  |
| 16. | Możliwość eksportowania raportów w znanych formatach: PDF, TXT | Tak |  |  |  |
| 17. | Tworzenie raportów z badań w oparciu o terminologię MST w języku Polskim | Tak |  |  |  |
| 18. | Zestawienie statystyczne rodzajów badań, ilości schorzeń, liczenie kosztów badań, instytucji kierujących | Tak |  |  |  |
| 19. | Autoryzacja raportów badań poprzez kartę chipową zaprogramowaną w programie | Tak |  |  |  |
| 20. | Moduł: HL7, DICOM | Opcja |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Co najmniej 2 przeglądy aparatu w każdym roku obowiązywania gwarancji z wpisem do paszportu aparatu . Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy aparatu . | Tak |  |  |  |
| 3. | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii , a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu , Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. | Tak |  |  |  |
| 4. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach ( min.10 lat ) | Tak |  |  |  |
| 5. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi aparatu , dodatkowo potwierdzone certyfikatem | Tak |  |  |  |
| 6. | Cała dokumentacja techniczna aparatu w języku polskim . | Tak |  |  |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( dostawa z aparatem) | Tak |  |  |  |
| 8. | Serwis pogwarancyjny przez okres co najmniej 8 lat. | Tak |  |  |  |
| 9 | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów | Tak |  |  |  |
| 10 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 11. | Konstrukcja oferowanego modelu ≥ 2007 r. | Tak |  |  |  |
| 12. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |

CZĘŚĆ VIII ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:  Myjka ultradźwiękowa z pompą – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wymiary: 500 x 430 x 270 mm | Tak |  |  |  |
| 2. | Źródło zasilania: 120V 60Hz, 230V 50Hz, 220V 50Hz | Tak |  |  |  |
| 3. | Pojemność zbiornika maksymalnie: 7,5 l | Tak |  |  |  |
| 4. | Automatyczny wyłącznik procesu | Tak |  |  |  |
| 5. | Parametry procedury: - czas mini. 5 minut - max. 15 minut, - częstotliwość 38 kHz | Tak |  |  |  |
| 6. | Poziom zabezpieczeń elektrycznych: - urządzenie zgodne z normą EN IEC 61010-1 - urządzenie zgodne z wymogami Dyrektywy 93/42/EEC, dotyczącymi sprzętu medycznego, Klasa 1 | Tak |  |  |  |
| POMPA PŁUCZĄCA |  |  |  |  |  |
| 1. | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał wideoendoskopów | Tak |  |  |  |
| 2. | Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu | Tak |  |  |  |
| 3. | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego w oferowanym systemie | Tak |  |  |  |
| 4. | Zbiornik płynu min. 1 litr | Tak |  |  |  |
| 5. | Uruchamianie pracy pompy z przycisków endoskopu | Tak |  |  |  |
| 6. | Możliwość obsługi przyciskiem nożnym | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 2. | Co najmniej 2 przeglądy aparatu w każdym roku obowiązywania gwarancji z wpisem do paszportu aparatu . Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy aparatu . | Tak |  |  |  |
| 3. | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii , a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu , Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. | Tak |  |  |  |
| 4. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach ( min.10 lat ) | Tak |  |  |  |
| 5. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi aparatu , dodatkowo potwierdzone certyfikatem | Tak |  |  |  |
| 6. | Cała dokumentacja techniczna aparatu w języku polskim . | Tak |  |  |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( dostawa z aparatem) | Tak |  |  |  |
| 8. | Serwis pogwarancyjny przez okres co najmniej 8 lat. | Tak |  |  |  |
| 9 | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów | Tak |  |  |  |
| 10 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 11. | Konstrukcja oferowanego modelu ≥ 2007 r. | Tak |  |  |  |
| 12. | Rok produkcji ≥ 2008 r. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi.          Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy