OR. 3450-3/09					                           Brzeg, dnia 26.02.2009r.

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury                        i urządzeń medycznych w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1 (część V, pkt 29):

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator anestezjologiczny o napędzie pneumatycznym sterowany i kontrolowany elektronicznie?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak. Zamawiający dopuszcza respirator o napędzie pneumatycznym.

Pytanie nr 2 (część V, pkt 34):

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator anestezjologiczny z trybami wentylacji wspomaganej SIMV, PSV oraz SMMV?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Tak. Zamawiający akceptuje respirator z trybami wentylacji zaproponowanymi w pytaniu.

Pytanie nr 3 (część V, pkt 41):

Czy Zamawiający dopuści respirator anestezjologiczny z dodatnim ciśnieniem końcowo wydechowym PEEP regulowanym w zakresie od 4 do 30 cmH2O?

Nadmieniamy, że ciśnienia oddechowe do 4 cmH2O klinicznie przyjmuje się jako fizjologiczne.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Tak. Zamawiający dopuszcza respirator z zaproponowanymi parametrami granicznymi 4-30cm H2O.

Pytanie nr 4 (część V, pkt 56):

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator anestezjologiczny zintegrowany z aparatem z kolorowym ekranem o przekątnej 8” umieszczonym na przegubowym ramieniu umożliwiającym wygodne dopasowanie położenia do wymogów operatora.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Tak. Zamawiający dopuszcza taki respirator.

Pytanie nr 5 (część V, aparat do znieczulania ogólnego, pkt 29)

Czy Zamawiający dopuści pneumatyczny napęd respiratora?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Tak. Zamawiający dopuszcza respirator o napędzie pneumatycznym.

Pytanie nr 6 (część V, aparat do znieczulania ogólnego, pkt 41)

Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją PEEP w zakresie 0-20 cm H2O?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Tak. Zamawiający dopuszcza respirator z zaproponowanymi parametrami granicznymi 0-20 cm H2O.

Pytanie nr 7 (część V, kardiomonitor EKG, pkt 5)

Czy Zamawiający dopuści 3 ekrany do skonfigurowania przez użytkownika?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający nie dopuszcza 3 ekranów.

Pytanie nr 8 ( część V, kardiomonitor EKG, pkt 7)

Czy Zamawiający dopuści trendy o rozdzielczości 1 minuty?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza trendów o rozdzielczości od 1 minuty.

Pytanie nr 9 (część V, kardiomonitor EKG, pkt 9)

Czy Zamawiający dopuści ustawianie automatyczne progów alarmu w odniesieniu do wieku pacjenta?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający nie dopuszcza wyłącznie automatycznego ustawiania progów alarmu.

Pytanie nr 10 (część V, kardiomonitor EKG, pkt 14)

Czy Zamawiający dopuści kontrolę bezdechu w zakresie 10 – 40 sekund?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Tak. Zamawiający dopuści kontrolę bezdechu w zakresie 10-40 sekund.

Pytanie nr 11 ( część V, kardiomonitor EKG, pkt 18)

Czy Zamawiający dopuści zakresy:

- ciśnień -30 – 300mmHg

- pulsu 25 – 280l/min?

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Tak. Zamawiający dopuszcza zakresy:

- ciśnień -30 – 300 mmHg

- pulsu 25 – 280l/min

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, dotychczasowy termin składania ofert, tj. dnia 03.04.2009r. do godz. 09.00 , nie ulega zmianie.