OR. 3450-3/09							Brzeg, dnia 30.03.2009r.

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury                     i urządzeń medycznych w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1 – część III zamówienia: łóżko porodowe – szt. 1

Czy Zamawiający dopuszcza w postępowaniu łóżka, które z uwagi na konstrukcję opartą na konstrukcji korbowej lub pentagramowej (tzn. składającej się z kilku pospawanych lub połączonych rurek) stwarzają zagrożenie dla rodzącej i noworodka poprzez ryzyko powstawania zakażeń szpitalnych z uwagi na fakt, iż niemożliwa jest dokładna dezynfekcja takiej konstrukcji poprzez miejsca, które są trudno dostępne i niemożliwe do wyczyszczenia?

Odpowiedź nr 1:	Nie

Pytanie nr 2 – część III zamówienia: łóżko porodowe – szt. 1

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko o długości 2100 mm?

Odpowiedź nr 2:	Tak

Pytanie nr 3 – część III zamówienia: łóżko porodowe – szt. 1

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości 1016 mm?

Odpowiedź nr 3:	Tak

Pytanie nr 4 – część III zamówienia: łóżko porodowe – szt. 1

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko o regulacji wysokości w zakresie od 600 mm do 895 mm?

Odpowiedź nr 4:	Tak

Pytanie nr 5 – część III zamówienia: łóżko porodowe – szt. 1

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko bez funkcji antyTrendelenburga? Prosimy o wyjaśnienie czym podyktowany jest wymóg aby łóżko porodowe posiadało funkcję antyTrendelenburga.

Odpowiedź nr 5:	Tak

Pytanie nr 6 – część III zamówienia: łóżko porodowe – szt. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko, które posiada regulację oparcia pleców elektryczną tylko z pilota (z możliwości zawieszenia pilota z obu stron łóżka)?

Umieszczenie pilota w barierkach bocznych może stwarzać ryzyko nieumyślnej regulacji funkcji podczas porodu co może stanowić zagrożenie dla pacjentki.

Odpowiedź nr 6:	Tak

Pytanie nr 7 – część III zamówienia: łóżko porodowe – szt. 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka porodowe z pilotem, z możliwości  odłożenia pilota poza zasięg pacjentki co eliminuje ryzyko nieświadomej czy nieumyślnej regulacji danej funkcji zamiast możliwości blokowania funkcji z panelu centralnego?

Odpowiedź nr 7:	Tak

Pytanie nr 8 – część III zamówienia: łóżko porodowe – szt. 1

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko nie posiadające standardowo rozumianych szczytów w łóżkach? Tylko łóżka elektryczne zwykle przekształcone na łóżka porodowe mają wyjmowane szczyty w łóżkach zaprojektowanych tylko do porodów nie ma standardowo rozumianych szczytów.

Odpowiedź nr 8:	Tak

Pytanie nr 9 – część III zamówienia: łóżko porodowe – szt. 1

Czy Zamawiający rozumie łóżko bez standardowo rozumianej ramy a z zabezpieczeniami, które zabezpieczają łóżko przed uszkodzeniami?

Odpowiedź nr 9:	Tak

Pytanie nr 10 – część III zamówienia: łóżko porodowe – szt. 1

Czy Zamawiający oczekuje aby łóżko posiadało segment nożny tzw. baby plate chowany pod leże wraz z materacem co znacznie ułatwia pracę na porodówce?

Odpowiedź nr 10:	Tak

Pytanie nr 11 – część III zamówienia: łóżko porodowe – szt. 1

Czy Zamawiający wymaga aby segment nożny leża posiadał możliwość regulacji kąta nachylenia? Regulacja kąta nachylenia pozwala na zapewnienie najbardziej komfortowego podparcia stóp dla pacjentki podczas porodu.

Odpowiedź nr 11:	Tak

Pytanie nr 12 – część III zamówienia: łóżko porodowe – szt. 1

Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta (co wydaje się oczywiste) oraz na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję łóżka Zamawiający wymaga budowy kompaktowej tzn. rozwiązania konstrukcyjnego opartego na kolumnie, charakteryzującego się brakiem miejsc trudno dostępnych i nie stwarzających zagrożenia infekcji u rodzących ?

Odpowiedź nr 12:	Tak

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, dotychczasowy termin składania ofert, tj. dnia 03.04.2009r. do godz. 09.00 , nie ulega zmianie

WICESTAROSTA

Ryszard Jończyk