Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Diatermia chirurgiczna – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie oparte na technologii zawierającej automatyczny tryb regulacji cięcia i koagulacji dla różnych parametrów zewnętrznych (impedancji tkanki). System reagujący na zmieniające się warunki tkankowe na podstawie ponad 3300 operacji logicznych na sekundę | Tak |  |  |  |
| 2 | Trzy tryby monopolarne; cięcie, koagulacja i tryb V | Tak |  |  |  |
| 3 | Tryb V – osobny tryb monopolarny pozwalający, dzięki dostarczonej mocy na rozdzielanie (cięcie) tkanek z zachowaniem hemostazy porównywalnej do osiąganej przy użyciu noża harmonicznego, bez rozprzestrzeniania się efektu termicznego jak w przypadku koagulacji | Tak |  |  |  |
| 4 | Automatyczne przejście furgulacji na spray przy nastawach od 60 Watt | Tak |  |  |  |
| 5 | Dwa wejścia monopolarne | Tak |  |  |  |
| 6 | Automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej, działający w zakresie 5-135 Ohm | Tak |  |  |  |
| 7 | 3 tryby bipolarne: low, standard, macro | Tak |  |  |  |
| 8 | Funkcja autobipolar i autostart | Tak |  |  |  |
| 9 | System zamykania naczyń, pęczków naczyń, oraz naczyń limfatycznych do 7mm włącznie poparty badaniami klinicznymi | Tak |  |  |  |
| 10 | Możliwość podłączenia dwóch końcówek systemu zamykania naczyń jednocześnie do jednego generatora | Tak |  |  |  |
| 11 | Wszystkie systemy zamykania naczyń zamykane na zatrzask, aby podtrzymać stałą kompresję tkanki podczas procesu sklejania | Tak |  |  |  |
| 12 | Interfejs z trzema niezależnymi ekranami dotykowymi pozwalającymi sterować funkcjami systemu | Tak |  |  |  |
| 13 | Ekrany aktywne – podświetlone, ekran nieaktywny - przyciemniony | Tak |  |  |  |
| 14 | Rozpoznawanie i automatyczna adaptacja parametrów używanej końcówki | Tak |  |  |  |
| 15 | Przystawka argonowa | Tak |  |  |  |
|  | OPRZYRZĄDOWANIE |  |  |  |  |
| 16 | Klem systemu zamykania naczyń wielorazowego użytku z bezpieczną elektrodą jednorazową do uszczelniania naczyń w rozmiarach 28cm | Tak |  |  |  |
| 17 | Jednorazowa elektroda do klemu zamykania naczyń w rozm. 28cm (6szt.) | Tak |  |  |  |
| 18 | Jednorazowy klem do precyzyjnego zamykania naczyń w rozm. 17cm | Tak |  |  |  |
| 19 | Narzędzie 5 mm do precyzyjnego preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń z monopolarnym pinem i regulatorem mocy na rączce, aktywowane „z ręki”, długość branszy 34cm | Tak |  |  |  |
| 20 | Narzędzie 10mm do uszczelniania i rozdzielania naczyń, długość branszy 20cm | Tak |  |  |  |
| 21 | Płytka bierna, żelowa, dwudzielna, zabezpieczająca pacjenta systemem REM (50szt) | Tak |  |  |  |
| 22 | Kabel do płytki biernej | Tak |  |  |  |
| 23 | Uchwyt monopolarny wielorazowy, ze zintegrowanym kablem długości 4,6m i elektrodą nożową z wtykiem o śr. 2,4mm (3 szt.) | Tak |  |  |  |
| 24 | Uchwyt jednorazowy, monopolarny z przyciskiem cięcia i koagulacji oraz z wbudowanym mechanizmem retrakcji noża (elektrody) i przełącznikiem aktywacji / wyłączenia przepływu argonu oraz z drenem i filtrem zanieczyszczeń (10szt.) | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 12 miesięcy | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy