Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Aparat USG – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja i konfiguracja |  |  |  |  |
| 1 | Wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny | Tak |  |  |  |
| 2 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak |  |  |  |
| 3 | Powyżej 1500 kanałów procesowych | Tak |  |  |  |
| 4 | Minimum 3 gniazda głowic obrazowych | Tak |  |  |  |
| 5 | Dynamika systemu – powyżej 195 dB | Tak |  |  |  |
| 6 | Monitor LCD: 1)przekątna ekranu – 15” 2)wysokiej rozdzielczości bez przeplotu – min. 1024x768 3)możliwość zmiany wysokości, pochylania i obrotu | Tak |  |  |  |
| 7 | Możliwość zmiany wysokości pulpitu operatora – minimum 10 cm | Tak |  |  |  |
| 8 | Zakres częstotliwości pracy USG 1,5-13 MHz | Tak |  |  |  |
| 9 | Głębokość pola obrazowego – minimum 2 do 30 cm | Tak |  |  |  |
| 10 | Ustawienia wstępne użytkownika (preset) – powyżej 30 ustawień | Tak |  |  |  |
| 11 | Minimum 4 strefy ogniskowania | Tak |  |  |  |
| 12 | Częstotliwość odświeżania obrazu B-mode – powyżej 495 obr./sek. | Tak |  |  |  |
| 13 | Pamięć kinowa (CINE LOOP) | Tak |  |  |  |
| 13a | Powyżej 2500 klatek CINE LOOP | Tak |  |  |  |
| 13b | Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania w pętli z różnymi prędkościami | Tak |  |  |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu | Tak |  |  |  |
| 1 | Sposoby prezentowanych na ekranie obrazów B/ B+B itd. | Tak |  |  |  |
| 2 | B – mode | Tak |  |  |  |
| 3 | B + kolor - mode | Tak |  |  |  |
| 4 | Obrazowanie harmoniczne z zastosowaniem inwersji faz | Tak |  |  |  |
| 5 | Doppler spektralny pulsacyjny (PW) – ze wszystkich głowic | Tak |  |  |  |
| 5a | Maksymalna mierzona prędkość dla kąta korekcji 0° - min. 7,0 m/s | Tak |  |  |  |
| 5b | Zakres regulacji wielkości bramki – min. 1,0 mm – 20 mm | Tak |  |  |  |
| 5c | Zakres regulacji kąta korekcji – min. 0° - +/-89° | Tak |  |  |  |
| 6 | Doppler spektralny ciągły sterowany z głowicy kardiologicznej sterowany pod kontrolą obrazu 2D | Tak |  |  |  |
| 6a | Maksymalna mierzona prędkość dla kąta korekcji 0° - min. 13,0 m/s | Tak |  |  |  |
| 7 | Technika obrazowania pozwalająca zredukować szumy w obrazie naczyń wynikające z przepływu krwi dla uzyskania wyraźnego obrazu budowy naczynia. Wymagana wersja testowa oprogramowania. Okres działania- min. 45 dni | Tak |  |  |  |
| 8 | Doppler kolorowy (CD) – z wszystkich głowic | Tak |  |  |  |
| 8a | Maksymalna mierzona prędkość – powyżej 4,5 m/s | Tak |  |  |  |
| 9 | Power Doppler (PD) – z wszystkich głowic | Tak |  |  |  |
| 9a | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak |  |  |  |
| 10 | Triplex – mode (B+CD/PD +PWD) – z wszystkich głowic | Tak |  |  |  |
| 11 | Jednoczasowe obrazowanie na dwóch półobrazach w trybie B i B/CD | Tak |  |  |  |
| 12 | Automatyczny lub Półautomatyczny pomiar Intima – Media z oprogramowaniem do oceny ryzyka wystąpienia zawału lub udaru mózgu - Wymagana wersja testowa oprogramowania. Okres działania- min. 45 dni | Tak |  |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów | Tak |  |  |  |
| 1 | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem na dysku twardym obrazów, pętli kinowych i danych pacjentów | Tak |  |  |  |
| 1a | Pojemność dysku twardego – min. 80 GB | Tak |  |  |  |
| 2 | Archiwizacja na dyskach CD i DVD | Tak |  |  |  |
| 3 | Archiwizacja na zewnętrznej pamięci USB | Tak |  |  |  |
| 4 | Videoprinter czarno-biały | Tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie: pakiety obliczeniowe, raporty z badań | Tak |  |  |  |
| 1 | badania jamy brzusznej | Tak |  |  |  |
| 2 | badania naczyniowe + raport | Tak |  |  |  |
| 3 | badania kardiologiczne + raport | Tak |  |  |  |
| 4 | badania małych i powierzchownie położonych narządów | Tak |  |  |  |
| 5 | badania ginekologiczno – położnicze + raporty | Tak |  |  |  |
| 6 | badania urologiczne | Tak |  |  |  |
| 7 | badania przezczaszkowe |  |  |  |  |
| 8 | badania ortopedyczne oraz mięśniowo-szkieletowe |  |  |  |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |  |  |
| 1 | Powiększenie obrazu bez utraty jakości na obrazie w czasie rzeczywistym – min. 10x |  |  |  |  |
| 2 | Powiększenie obrazu bez utraty jakości na obrazie zamrożonym i z pamięci CINE – min. 10 x |  |  |  |  |
| 3 | Podział obrazu – min. 4 obrazy |  |  |  |  |
| 4 | Liczba jednoczesnych pomiarów na ekranie – min. 8 |  |  |  |  |
| 5 | Pomiar odległości |  |  |  |  |
| 6 | Pomiar obwodu |  |  |  |  |
| 7 | Pomiar pola powierzchni |  |  |  |  |
| 8 | Pomiar objętości |  |  |  |  |
| 9 | Przełączanie głowic z klawiatury |  |  |  |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe: |  |  |  |  |
| 1) | Głowica elektroniczna convex do badań brzusznych, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ głowicy i producenta |  |  |  |  |
| 1 | głowica wielorzędowa lub wykonana w technologii zastępującej wielorzędową (zapewniającej ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej czoła głowicy) – dla technologii innej niż wielorzędowa opisać technologię. Należy załączyć materiały producenta potwierdzające i opisujące oferowaną technologię głowicy. |  |  |  |  |
| 2 | zakres częstotliwości – 2,0-5,0 MHz (+/- 0,5 MHz) |  |  |  |  |
| 3 | ilość częstotliwości pracy do wyboru – min. 3 dla B-mode |  |  |  |  |
| 4 | liczba elementów – min. 360 (lub 128 dla technologii zastępującej wielorzędową) |  |  |  |  |
| 5 | kąt skanowania – powyżej 65° |  |  |  |  |
| 6 | obrazowanie harmoniczne |  |  |  |  |
| 7 | ilość częstotliwości pracy dla obrazowania harmonicznego – min. 2 należy podać jakie |  |  |  |  |
| 8 | głębokość obrazowania – min. 30 cm |  |  |  |  |
| 2) | Głowica elektroniczna sektorowa do badań kardiologicznych ze zmianą częstotliwości pracy. Podac typ głowicy i producenta |  |  |  |  |
| 1 | zakres częstotliwości – 2.0-4.0 MHz (+/- 0,5 MHz) |  |  |  |  |
| 2 | ilość częstotliwości pracy do wyboru – min. 3 dla B-mode - podać |  |  |  |  |
| 3 | liczba elementów – min. 64 |  |  |  |  |
| 4 | kąt skanowania – min. 90° |  |  |  |  |
| 5 | obrazowanie harmoniczne |  |  |  |  |
| 6 | ilość częstotliwości pracy dla obrazowania harmonicznego – min. 2, należy podać jakie |  |  |  |  |
| 7 | głębokość obrazowania min. 30 cm |  |  |  |  |
| 3) | Głowica elektroniczna liniowa do badań naczyniowych i małych narządów szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ głowicy i producenta |  |  |  |  |
| 1 | - zakres częstotliwości 5.0-10.0 MHz (+/- 0,5 MHz) |  |  |  |  |
| 2 | - ilość częstotliwości pracy do wyboru – min. 3 dla B-mode |  |  |  |  |
| 3 | - liczba elementów – min 128 |  |  |  |  |
| 4 | - długość czoła głowicy – poniżej 40 mm |  |  |  |  |
| 5 | - obrazowanie harmoniczne |  |  |  |  |
| 6 | - ilość częstotliwości pracy dla obrazowania harmonicznego – min 2 |  |  |  |  |
| 7 | - obrazowanie trapezowe |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dane |  |  |  |  |
| 1 | Zasilanie – 230 V z tolerancją min. ± 10% |  |  |  |  |
| 2 | Instrukcja w języku polskim |  |  |  |  |
| 3 | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski |  |  |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy na dzień składania oferty |  |  |  |  |
| 1 | Głowica liniowa śródoperacyjna wieloczęstotliwościowa o częstotliwości ok.5,0 – 13,0 MHz pracująca w trybie II harmonicznej. |  |  |  |  |
| 2 | Stress Echo (wysiłek fizyczny i próba farmakologiczna) wbudowane w aparat. |  |  |  |  |
| 3 | Głowica sektorowa elektroniczna („Phased Array”) wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych pediatrycznych ok.4,0 – 8,0 MHz pracująca w trybie II harmonicznej. |  |  |  |  |
| 4 | Opcja wspomagająca obrys wsierdzia i wyliczanie frakcji wyrzutowej serca (EF) |  |  |  |  |
| 5 | Obrazowanie 3D |  |  |  |  |
| 6 | Obrazowanie panoramiczne o długości uzyskanego ciągłego obrazu powyżej 50 cm. |  |  |  |  |
| 7 | Obrazowanie wielokierunkowe badanych struktur (tryb skrzyżowanych ultradźwięków) |  |  |  |  |
| 8 | Spektralny i kolorowy Doppler tkankowy. |  |  |  |  |
| 9 | Automatyczna optymalizacja skali szarości za pomocą jednego przycisku |  |  |  |  |
| 9 | Przełączanie głowic z klawiatury |  |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy