Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Aparat jezdny RTG z ramieniem C – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Generator wysokiej częstotliwości – min 15 kHz | Tak |  |  |  |
| 2 | Maksymalne napięcie dla fluoroskopii i radiografii min. 110 kV | Tak |  |  |  |
| 3 | Prądy (mA): -skopia pulsacyjna i ciagła min 8mA -radiografia cyfrowa min 10 mA | Tak |  |  |  |
| 4 | -par. ogniska dla fluoroskopii max 0,6 mm -par. ogniska dla radiografii max 1,5 mm | Tak |  |  |  |
| 5 | Pojemność cieplna lampy rtg: - anody -min. 50 kHU - kołpaka -min. 1000 kHU | Tak |  |  |  |
| 6 | Automatyka zabezpieczająca przed przegrzaniem | Tak |  |  |  |
| 7 | Przysłona irysowa | Tak |  |  |  |
| 8 | Przysłony półprzepuszczalne obrotowe | Tak |  |  |  |
| 9 | Średnica wzmacniacza obrazu 9”(cal) | Tak |  |  |  |
| 10 | Ilość pól wzmacniacza min. 2 | Tak |  |  |  |
| 11 | Obróbka obrazu cyfrowa | Tak |  |  |  |
| 12 | Kamera CCD | Tak |  |  |  |
| 13 | Pamięć ostatniego obrazu LIH | Tak |  |  |  |
| 14 | Pojemność pamięci (min. 200 obrazów) | Tak |  |  |  |
| 15 | Matryca akwizycji (pixel x pixel) min. 512 x 512 | Tak |  |  |  |
| 16 | Matryca przetwarzania obrazu min 950000 pixeli | Tak |  |  |  |
| 17 | Dwa monitory na wózku | Tak |  |  |  |
| 18 | Przekątna monitorów min. 19” (cal) | Tak |  |  |  |
| 19 | Monitory TFT z rozdzielczością min 1280x1024 pikseli | Tak |  |  |  |
| 20 | Nagrywarka CD do automatycznego zapisu obrazów DICOM | Tak |  |  |  |
| 21 | Ustawienia kolimatorów irysowych i symetrycznych szczelinowych bez promieniowania (elektronicznie) | Tak |  |  |  |
| 22 | Wbudowany miernik wielkości ekspozycji (rejestrator dawki) umożliwiający ocenę narażenia pacjenta pod- czas badania, dobrze widoczny dla operatora, wyskalowany w [Gy], z archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze. | Tak |  |  |  |
| 23 | Angulacja (obrót wokół osi wzdłużnej) [0] min. ± 1800 | Tak |  |  |  |
| 24 | Ruch orbitalny (obrót wokół osi poprzecznej [0] min. 1200 | Tak |  |  |  |
| 25 | Obrót wokół osi statywu ± 120 | Tak |  |  |  |
| 26 | Przesuw pionowy (cm) min. 45cm | Tak |  |  |  |
| 27 | Przesuw poziomy (cm) min. 20 cm | Tak |  |  |  |
| 28 | Głębokość ramienia „C” min. 70cm (odległość. między osią wiązki promieniowania a wew. powierzchnią ramienia C) | Tak |  |  |  |
| 29 | Odległość SID (cm) min. 95 cm | Tak |  |  |  |
| 30 | Włącznik promieniowania nożny z trybami pracy – wł/wył oraz promieniowania (fluoroskopii) | Tak |  |  |  |
| 31 | Videoprinter | Tak |  |  |  |
| 32 | DICOM (Print, WorkList, Storage Send) | Tak |  |  |  |
|  | INNE: | Tak |  |  |  |
| 33 | Zasilanie 230V, 50 Hz, ± 10% | Tak |  |  |  |
| 34 | Generator, lampa Rtg, tor wizyjny, pozycjoner C wytworzone przez jednego producenta. | Tak |  |  |  |
| 35 | Wykonanie testów akceptacyjnych oferowanego urządzenia | Tak |  |  |  |
| 36 | Konstrukcja przewoźna, umożliwiająca łatwe manewrowanie aparatem. | Tak |  |  |  |
| 37 | Aparat zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r., w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych (Dz.U. Nr 194, poz. 1625). | Tak |  |  |  |
| 38 | Aparat zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi Dz.U. 180, poz.1325). | Tak |  |  |  |
| 39 | Szerokość transportowa aparatu nie większa niż 95 cm. | Tak |  |  |  |
| 40 | Pokrowce sterylizowalne na ramię C, lampę i wzmacniacz obrazu | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 12 miesięcy | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy