Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Aparat jezdny RTG z ramieniem C – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Generator wysokiej częstotliwości – min 15 kHz | Tak |  |  |  |
| 2 | Zakres napięć dla fluoroskopii i radiografii min. 110 kV | Tak |  |  |  |
| 3 | Prądy (mA): -skopia ciagła Prąd maksymalny min 5 mA Skopia pulsacyjna 7,5 mA -radiografia cyfrowa Prąd maksymalny min 10 mA - radiografia zwykła Prąd maksymalny min 20 mA | Tak |  |  |  |
| 4 | -par. ogniska dla fluoroskopii max 0,6 mm -par. ogniska dla radiografii max 1,3 mm | Tak |  |  |  |
| 5 | Pojemność cieplna lampy rtg: - anody -min. 40 kHU - kołpaka -min. 800 kHU | Tak |  |  |  |
| 6 | Automatyka zabezpieczająca przed przegrzaniem | Tak |  |  |  |
| 7 | Przysłona irysowa | Tak |  |  |  |
| 8 | Przysłony półprzepuszczalne obrotowe | Tak |  |  |  |
| 9 | Średnica wzmacniacza obrazu 9”(cal) | Tak |  |  |  |
| 10 | Ilość pól wzmacniacza min. 2 | Tak |  |  |  |
| 11 | Obróbka obrazu cyfrowa | Tak |  |  |  |
| 12 | Kamera CCD | Tak |  |  |  |
| 13 | Pamięć ostatniego obrazu LIH | Tak |  |  |  |
| 14 | Archiwizacja dyskowa (HDD) na min. 200 obrazów w pełnej jakości | Tak |  |  |  |
| 15 | Matryca akwizycji (pixel x pixel) min. 512 x 512 | Tak |  |  |  |
| 16 | Matryca przetwarzania obrazu min 950 000 pixeli | Tak |  |  |  |
| 17 | Dwa monitory na osobnym wózku | Tak |  |  |  |
| 18 | Przekątna monitorów ≥ 19” (cal) | Tak |  |  |  |
| 19 | Monitory z aktywną matrycą TFT LCD z rozdzielczością min 1280x1024 pikseli | Tak |  |  |  |
| 20 | Nagrywarka CD do automatycznego zapisu obrazów DICOM | Tak |  |  |  |
| 21 | Podgląd ustawienia kolimatorów irysowych i symetrycznych szczelinowych bez promieniowania (elektronicznie ) | Tak |  |  |  |
| 22 | Wbudowany miernik wielkości ekspozycji (rejestrator dawki) umożliwiający ocenę narażenia pacjenta pod- czas badania, dobrze widoczny dla operatora, wyskalowany w [Gy], z wyświetlaniem dawki na monitorze. | Tak |  |  |  |
| 23 | Angulacja (obrót wokół osi wzdłużnej) [0] ≥+ 1800 | Tak |  |  |  |
| 24 | Ruch orbitalny (obrót wokół osi poprzecznej [0] min 1150 | Tak |  |  |  |
| 25 | Odchylenie względem kolumny podstawy o ≥+ 120 | Tak |  |  |  |
| 26 | Przesuw pionowy wspomagany (cm) min. 40cm | Tak |  |  |  |
| 27 | Przesuw poziomy (cm) min. 20 cm | Tak |  |  |  |
| 28 | Głębokość ramienia „C” min. 65 cm (odległość. między osią wiązki promieniowania a wew. powierzchnią ramienia C) | Tak |  |  |  |
| 29 | Odległość SID (cm) min. 90 cm | Tak |  |  |  |
| 30 | Włącznik promieniowania nożny lub nożny i ręczny z trybami pracy – wł/wył dla fluoroskopii i zapisu obrazu na dodatkowym monitorze | Tak |  |  |  |
| 31 | Videoprinter | Tak |  |  |  |
| 32 | DICOM (Print, WorkList, Storage Send) | Tak |  |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE APARATU: | Tak |  |  |  |
| 33 | Kompletny zestaw urządzeń do Kontroli Jakości dla aparatów rtg ze skopią zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia i polską normą. | Tak |  |  |  |
| 34 | Fartuch ochronny 0,5 Pb typu garsonka dla personelu obsługującego aparat – min. 2 szt | Tak |  |  |  |
| 35 | Okulary ochronne z możliwością dopasowania do twarzy ( regulacja kąta nachylenia i długości ramion). | Tak |  |  |  |
| 36 | Rękawice ochronne z bawełnianymi rękawicami wewnętrznymi. | Tak |  |  |  |
|  | INNE: | Tak |  |  |  |
| 37 | Zasilanie 230V, 50 Hz, ± 10% | Tak |  |  |  |
| 38 | Certyfikat i wpis do rejestru wyrobów medycznych winien dotyczyć całego aparatu | Tak |  |  |  |
| 39 | Wykonanie testów akceptacyjnych oferowanego urządzenia | Tak |  |  |  |
| 40 | Konstrukcja przewoźna, umożliwiająca łatwe manewrowanie aparatem. | Tak |  |  |  |
| 41 | Aparat zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r., w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych (Dz.U. Nr 194, poz. 1625). | Tak |  |  |  |
| 42 | Aparat zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi Dz.U. 180, poz.1325). | Tak |  |  |  |
| 43 | Szerokość transportowa aparatu nie większa niż 95 cm. | Tak |  |  |  |
| 44 | Pokrowce sterylizowalne na ramię C, lampę i wzmacniacz obrazu | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 45 | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 46 | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z interfejsem użytkownika w języku polskim ( dopuszczalny interfejs w j. angielskim i instrukcja w j. polskim jako załącznik do oferty). | Tak |  |  |  |
| 47 | Serwis gwarancyjny przez okres minimum 12 miesięcy w ramach ceny umowy. | Tak |  |  |  |
| 48 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 49 | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego w cenie umowy. | Tak |  |  |  |
| 50 | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 51 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. | Tak |  |  |  |
| 52 | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 53 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 7 dni licząc od następnego dnia kalendarzowego po dniu otrzymania zgłoszenia awarii. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Negatoskop dwuklatkowy z regulacją, wymiary ekranu 72 x 43cm – szt. 3

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Negatoskop dwuklatkowy z podziałem na klatki | Tak |  |  |  |
| 2. | wymiary ekranu: min 72 x min 43 cm | Tak |  |  |  |
| 3. | Wymiary całkowite: min 740 x 510 x 92 mm | Tak |  |  |  |
| 4. | Zasilanie 230V 50Hz | Tak |  |  |  |
| 5. | Z regulacją luminacji niezależnie w każdej klatce | Tak |  |  |  |
| 6. | Zakres regulacji 50-100% wart. max. | Tak |  |  |  |
| 7. | luminancja ekranu: 4200 cd / m2 ±25% | Tak |  |  |  |
| 9. | Masa do 15 kg | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ wrzesień 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej – szt. 2

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej | Tak |  |  |  |
| 2 | Konstrukcja wózka umożliwiająca swobodne monitorowanie pacjenta ramieniem C. | Tak |  |  |  |
| 3 | Rozciągająca się pod całym leżem, łatwa w obsłudze platforma, dostosowana do wszystkich standardowej wielkości kaset rentgenowskich i kratek przeciwrozproszeniowych. | Tak |  |  |  |
| 4 | Sterowanie elektryczne / hydrauliczne (wysokość i przechyły wzdłużne). | Tak |  |  |  |
| 5 | Leże wózka o szerokości max. 85 cm i długości max. 215 cm , o udźwigu min. 280kg, przystosowany do opieki nad pacjentami geriatrycznymi. | Tak |  |  |  |
| 6 | Wbudowane baterie umożliwiające pracę wózka bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej. | Tak |  |  |  |
| 7 | Zakres elektrycznej /hydraulicznej regulacji: - wysokość: min. 500-750 mm, - pozycja Trendelenburga i anty-trendelenburga – 12o - oparcia pleców +90o - kolana ≥ +25° | Tak |  |  |  |
| 8 | Poręcze boczne wymiary: - długość min. - 115 cm - wysokość min. – 35 cm | Tak |  |  |  |
| 9 | Poręcze opuszczane i chowane zapobiegające powstawaniu martwych przestrzeni | Tak |  |  |  |
| 10 | Mechanizm awaryjnego opuszczanie oparcia pleców do poziomu | Tak |  |  |  |
| 11 | Cztery koła jezdne o dużej średnicy (min. 15 cm) wyposażone w system blokowania kół. | Tak |  |  |  |
| 12 | Podstawa stołu pokryta tworzywem z wyprofilowanym miejscem na butle z O2.. Miejsce na przedmioty osobiste pacjenta. | Tak |  |  |  |
| 13 | Panel kontrolny z możliwością odłączenia pilota przewodowego. | Tak |  |  |  |
| 14 | Gniazda w 4 narożnikach wózka do mocowania wraz z min 1 wysięgnikiem do kroplówki lub składany wieszak infuzyjny z możliwością zainstalowania pompy infuzyjnej. | Tak |  |  |  |
| 15 | Zabezpieczenie antykolizyjne (krążki odbojowe lub rozwiązania równoważne) | Tak |  |  |  |
| 16 | Materac o grubości min. 7,5 cm. ognioodporny | Tak |  |  |  |
| 17 | Wózek wyposażony w pas mocujący pacjenta z klamrami. | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ wrzesień 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy