Załącznik  nr 1 do zaproszenia

.................................................................... 				.............................................

(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres) 					(miejscowość, data)

tel. ........................... fax ..............................

NR NIP ........................................................

NR REGON ...............................................

email .............................................................

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą TAK/NIE*

PROPOZYCJA CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„Zakup kardiotokografu na potrzeby oddziału położniczego                                                      Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę

cena netto złotych ...................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................................)

podatek VAT  ........% tj .....................zł (słownie ......................................................................)

cena brutto złotych .................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................................)

- Oświadczam, że akceptuję zawarte w „zaproszeniu do składania ofert” warunki umowy. W przypadku wyboru naszej propozycji cenowej, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert.

- Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywana określonej działalności  lub czynności,  jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) .

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą propozycją cenową przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do składania propozycji cenowych.

- Oświadczam, iż zobowiązuje się do udzielenia gwarancji zgodnie z ofertą.

- Załącznikami do propozycji cenowej są dokumenty, oświadczenia wskazane w pkt 6 zaproszenia.

____________________, dnia  _____  2014

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby

upoważnionej)

Pouczenie: osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz.U. 1997 r, nr 88 poz 553 z późn zm.)

Załącznik nr 2 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  | Wymagane parametry warunki i wyposażenie | Odpowiedź Wykonawcy (potwierdzić/podać, opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| 2 | Zakres pomiarowy US min. 50 – 210 bpm |  |
| 3 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu |  |
| 4 | Częstotliwość pracy ≤ 1,2 MHz |  |
| 5 | Wartość natężenia emitowanej fali US dl przetwornika n≤ 5 mW/cm2 |  |
| 6 | Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu |  |
| 7 | Znacznik zdarzeń |  |
| 8 | Alarm nakładania sygnałów tętna |  |
| 9 | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granie alarmów definiowane przez użytkownika |  |
| 10 | Alarm końca papieru |  |
| 11 | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu |  |
| 12 | Wbudowana drukarka termiczna |  |
| 13 | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min |  |
| 14 | Współpraca z posiadanym systemem nadzoru okołoporodowego Monako- potwierdzone przez producenta systemu Monako |  |
| 15 | Podłączenie aparatu do posiadanego systemu nadzoru okołoporodowego Monako |  |
| 16 | Współpraca z telemetrią płodową KTG |  |
| 17 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco |  |
| 18 | Wodoszczelność przetworników (głowic) |  |
| 19 | Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru |  |
| 20 | Wózek pod KTG Corometrics serii 170 i 250 |  |
| 21 | Przetwornik (głowica) Toco (1 sztuka) |  |
| 22 | Przetworniki (głowica) Cardio (1 sztuka) |  |
| 23 | Znacznik ruchów płodu dla pacjentki (1 sztuka) |  |
| 24 | Pasy mocujące (2 sztuki) |  |
| 25 | Kabel sieciowy (1 sztuka) |  |
| 26 | Żel (1 sztuka) |  |
| 27 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 28 | Czas realizacji w serwisie gwarancyjnym i pozagwarancyjnym do 72 godzin |  |
| 29 | Okres gwarancji (minimum 24 miesiące) |  |

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby

upoważnionej)

Pouczenie: osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz.U. 1997 r, nr 88 poz 553 z późn zm.)