Zał. Nr 1.1. do SIWZ

|  |
| --- |
| Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / **Oświadczenie Wykonawcy o parametrach / funkcjach posiadanych przez oferowany przedmiot zamówienia** |

Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wszystkie tabele o dane wymagane przez Zamawiającego!!!

**\*UWAGA:** W przypadku, gdy wykonawca nie poda pełnego katalogu wymaganych informacji złożona oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp.

|  |  |
| --- | --- |
| **Wypełnia wykonawca:** | |
| PRODUCENT | KRAJ POCHODZENIA |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Część 1**  **AKCESORIA ENDOSKOPOWE** | | | | | |
| **Lp** | **Obligatoryjne minimalne (wymagane) parametry lub funkcje** | **j.m.** | **Ilość** | **Odpowiedź Wykonawcy**  **TAK/NIE\*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AKCESORIA ENDOSKOPOWE | | | | |
| 1 | Cewnik do ECPW, z metalową końcówką w kształcie stożka, wielorazowy, śr. 2,45 mm, możliwość użycia prowadnicy o max średnicy 0,035 cala, port luer do podawania kontrastu umiejscowiony na rączce pod kątem prostym, część dystalna zwężona do śr. 1,8 mm, zaopatrzona w kolorowe markery. (1 kpl. = 3 szt.) | kpl. | 1 | TAK / NIE \* |
| 2 | Prowadnik wielorazowy 0,025 cala, giętka końcówka 5mm, dł. 400cm (1 kpl. = 2 szt.) | kpl. | 1 | TAK / NIE \* |
| 3 | Sfinkterotom 2-kanałowy wielorazowy 2,2 mm, końcówka 1,8 mm, na prowadnik 0,035 cala, możliwość podania kontrastu podczas pracy z prowadnikiem, długość cięciwy 25 mm (1 kpl. = 5 szt.) | kpl. | 1 | TAK / NIE \* |
| 4 | Sfinkterotom 2-kanałowy igłowy wielorazowy 2,2 mm, końcówka 1,8 mm, na prowadnik 0,035 cala, możliwość podania kontrastu podczas pracy z prowadnikiem, igła tnąca o dł. max. 6 mm (1 kpl. = 2 szt.) | kpl. | 1 | TAK / NIE \* |
| 5 | Koszyk do ekstrakcji, wielorazowy (autoklawowalny), typu dormia, 6-drutowy, z plecionego drutu, długość koszyka złożonego 50mm (rozmiar po rozłożeniu 37x20mm), średnica osłonki 2,3mm (1 kpl. = 1 szt.) | kpl. | 1 | TAK / NIE \* |
| 6 | Koszyk do ekstrakcji, wielorazowy (autoklawowalny), typu basket, 4-drutowy, z plecionego drutu, długość koszyka złożonego 50mm (rozmiar po rozłożeniu 37x20mm), średnica osłonki 2,3mm, możliwość użycia prowadnika o średnicy maksymalnej 0,035 cala (1 kpl. = 2 szt.) | kpl. | 1 | TAK / NIE \* |
| 7 | 3-kanałowy balon ekstrakcyjny progresywny, bezlateksowy, 7 Fr, śr. balonu 9 – 13 – 16 mm, 3 różne strzykawki dedykowane do uzyskania żądanej średnicy balonu, z markerem RTG, na prowadnik, 0,035 cala, dł. 200 cm (1 kpl. = 5 szt.) | kpl. | 1 | TAK / NIE \* |
| 8 | Balon ciśnieniowy do poszerzania zwężeń: progresywny, trójstopniowy, śr. cewnika 7Fr, min. kanał roboczy 2,8mm. Posiadający markery RTG na obu końcach balonu oraz jeden marker RTG na dystalnym końcu osłonki. Współpracujący z prowadnikiem 0,035”, długość cewnika 200cm, dł. balonu 30mm, średnice balonu: 8mm; 9mm; 10mm i 12mm; 13,5mm; 15mm, na cewniku umieszczona fluorescencyjna etykieta opisująca wartości ciśnień oraz zależne od nich średnice. (1 kpl. = 2 szt.) | kpl. | 1 | TAK / NIE \* |
| 9 | Pompka do balonów, z manometrem w zakresie 0-440 PSI, w komplecie zaworki trójdrożne, kompatybilna z balonami z poz. 8 (1 kpl. = 2 szt.) | kpl. | 1 | TAK / NIE \* |
| 10 | Poszerzadła do dróg żółciowych, wielorazowe, widoczne w skopii, ze znacznikiem, trzy rozmiary: średnice dystalne Fr. 5, Fr. 7, Fr. 5, odpowiednio średnice proksymalne Fr. 10, Fr. 10, Fr. 8,5, oznaczenia kolorem swoistym dla rozmiaru, długość 180cm (1 kpl. = 3 szt.) | kpl. | 1 | TAK / NIE \* |
| 11 | Protezy polietylenowe, proste, dł. 9 cm, trzy rozmiary średnic - Fr. 7 (2 szt.), Fr. 8,5 (2 szt.), Fr. 10 (6 szt.) , w sterylnym opakowaniu, wraz z protezą plastikowy pozycjoner ułatwiający wkładanie protezy do kanału roboczego (1 kpl. = 10 szt.) | kpl. | 1 | TAK / NIE \* |
| 12 | Protezy z PTFE, trzustkowe, łukowate, dł. 7 cm, dwa rozmiary średnic - Fr. 5 (1 szt.), Fr. 7 (4 szt.), w sterylnym opakowaniu, wraz z protezą plastikowy pozycjoner ułatwiający wkładanie protezy do kanału roboczego (1 kpl. = 5 szt.) | kpl. | 1 | TAK / NIE \* |
| 13 | Zestaw do wprowadzania stentów plastikowych, wielorazowy, wstępnie złożony, możliwość użycia prowadnika 0,035 cala, a także możliwość podania kontrastu podczas pracy z prowadnikiem, dwa rodzaje: dedykowany do stentów Fr. 8,5 i do stentów Fr. 10,0, w kolorze swoistym dla średnicy, dł. 220cm (1 kpl. = 2 szt.) | kpl. | 1 | TAK / NIE \* |
| 14 | Popychacz wielorazowy do protez Fr. 7,0, znacznik RTG na końcu dystalnym, dł. 180 cm (1 kpl. = 1 szt.) | kpl. | 1 | TAK / NIE \* |

|  |  |
| --- | --- |
| Akcesoria kompatybilne ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego |  |
| Okres gwarancji na osprzęt wielorazowego użytku – zgodnie z przedłożoną ofertą. |  |

**UWAGA 1:**

W kolumnie nr 5 tabeli Wykonawca winien zaznaczyć (skreślić) TAK lub NIE. Nie zaznaczenie żadnego z tych słów traktowane będzie jako niespełnienie danego parametru lub funkcji. NIESPEŁNIENIE CHOĆBY JEDNEGO Z PARAMATERÓW LUB FUNKCJI SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

**UWAGA 2:**

W przypadku, gdy wykonawca oferuje rozwiązanie równoważne dla wskazanego w tabeli parametru/funkcji, należy wyraźnie zaznaczyć takie rozwiązanie oraz załączyć dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejscowość

…………………………………………….

pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)

.................................................................

*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby*

*upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*